## Cable "bottom"
Measurements made using standards comprising SHORT, OPEN, and 50Ω (actual 50.95Ω), via a MS147 jack. Cable data include a push-on female jack. S22 (jack end) is worse than the S11 (SMA(f) end). Field loads are measured to be 19.6, 62.8 and 194.7Ω. A priori values were 19.49, 49.99, and 194.65Ω. Solder cracks formed during transport.
Frequency | S11 |  | S21 |  | S22
(MHz) | (dB) | (°) | (dB) | (°) | (dB) | (°)
10 | -41.5861 | 80.4974 | -0.022483 | -5.7228 | -44.4909 | 41.6431
10.495 | -41.9394 | 75.3952 | -0.022878 | -5.9821 | -43.5339 | 45.3817
10.99 | -41.3983 | 78.0401 | -0.02447 | -6.2713 | -42.4012 | 35.6279
11.485 | -41.0265 | 76.9536 | -0.0273 | -6.532 | -42.572 | 35.3536
11.98 | -40.998 | 74.1849 | -0.025035 | -6.8054 | -42.6932 | 41.2753
12.475 | -40.5094 | 72.5205 | -0.028293 | -7.0805 | -42.8224 | 41.3292
12.97 | -40.2159 | 72.654 | -0.027572 | -7.3425 | -42.3332 | 41.9509
13.465 | -40.1352 | 73.2526 | -0.02566 | -7.6388 | -42.6884 | 40.4235
13.96 | -40.0428 | 74.5289 | -0.028743 | -7.9057 | -41.6299 | 37.9425
14.455 | -39.7055 | 72.5156 | -0.027533 | -8.1709 | -41.9114 | 37.2772
14.95 | -39.423 | 72.618 | -0.029561 | -8.4476 | -42.1971 | 34.9445
15.445 | -39.239 | 71.3163 | -0.029083 | -8.7215 | -41.8903 | 39.0875
15.94 | -39.2593 | 70.7096 | -0.031023 | -8.9893 | -41.4481 | 37.4545
16.435 | -38.8007 | 68.369 | -0.029671 | -9.2657 | -41.9555 | 40.4604
16.93 | -38.7129 | 68.0629 | -0.030542 | -9.5506 | -41.7418 | 37.3414
17.425 | -38.4106 | 67.1979 | -0.0311 | -9.8243 | -41.9109 | 38.7405
17.92 | -38.3147 | 68.2089 | -0.03271 | -10.089 | -41.6117 | 37.1265
18.415 | -38.1135 | 66.7033 | -0.033625 | -10.3839 | -41.8976 | 36.8683
18.91 | -37.9778 | 65.7406 | -0.033722 | -10.6476 | -41.4589 | 35.2825
19.405 | -37.7848 | 65.7851 | -0.034173 | -10.9263 | -41.1592 | 33.4362
19.9 | -37.6589 | 65.5936 | -0.034665 | -11.1996 | -40.9881 | 35.9227
20.395 | -37.4357 | 65.1808 | -0.03443 | -11.4707 | -40.6562 | 32.4018
20.89 | -37.3475 | 64.6231 | -0.036182 | -11.7498 | -41.1204 | 32.7076
21.385 | -37.299 | 64.0638 | -0.035544 | -12.021 | -40.4524 | 34.044
21.88 | -36.9897 | 62.6526 | -0.037953 | -12.2923 | -40.7843 | 33.075
22.375 | -36.6759 | 63.5141 | -0.037872 | -12.5662 | -40.4777 | 30.9267
22.87 | -36.6879 | 62.1244 | -0.037847 | -12.8373 | -40.6481 | 34.1901
23.365 | -36.6163 | 62.2215 | -0.039726 | -13.1113 | -40.1152 | 33.83
23.86 | -36.4908 | 61.4525 | -0.038596 | -13.3948 | -40.2025 | 33.6361
24.355 | -36.2229 | 61.7432 | -0.039852 | -13.6664 | -40.0466 | 30.3483
24.85 | -36.2796 | 61.7003 | -0.041296 | -13.9377 | -39.671 | 30.5247
25.345 | -35.996 | 60.6288 | -0.041116 | -14.2093 | -39.9135 | 31.9521
25.84 | -35.9356 | 60.8722 | -0.042048 | -14.4858 | -39.6879 | 32.189
26.335 | -35.7468 | 59.7712 | -0.041055 | -14.752 | -39.8911 | 32.8174
26.83 | -35.7649 | 59.9782 | -0.04152 | -15.0311 | -39.3692 | 32.4901
27.325 | -35.5789 | 59.3415 | -0.04266 | -15.3025 | -39.3229 | 31.6612
27.82 | -35.4523 | 58.787 | -0.04292 | -15.5727 | -39.4665 | 30.8122
28.315 | -35.24 | 58.5247 | -0.043656 | -15.8499 | -39.2537 | 31.9843
28.81 | -35.2285 | 58.4273 | -0.044456 | -16.1186 | -39.2136 | 32.0389
29.305 | -35.0318 | 58.7577 | -0.044309 | -16.3935 | -39.2127 | 29.9818
29.8 | -34.9514 | 58.1037 | -0.044509 | -16.6652 | -38.9162 | 30.6675
30.295 | -34.8605 | 56.717 | -0.045294 | -16.932 | -38.9558 | 31.2331
30.79 | -34.8923 | 56.6579 | -0.045518 | -17.221 | -38.5802 | 33.0179
31.285 | -34.7376 | 56.3175 | -0.045562 | -17.4818 | -38.5913 | 32.042
31.78 | -34.5368 | 56.1328 | -0.046888 | -17.7542 | -38.6134 | 31.6303
32.275 | -34.4091 | 55.9261 | -0.046783 | -18.0306 | -38.4988 | 30.8485
32.77 | -34.3671 | 55.4386 | -0.048255 | -18.307 | -38.3939 | 29.9364
33.265 | -34.2104 | 54.6197 | -0.047641 | -18.5788 | -38.3342 | 30.2746
33.76 | -34.2 | 54.694 | -0.048122 | -18.8515 | -38.3048 | 30.6035
34.255 | -34.0294 | 54.2287 | -0.049145 | -19.1233 | -38.2238 | 29.3518
34.75 | -33.9138 | 53.5936 | -0.048891 | -19.3979 | -38.2341 | 29.2878
35.245 | -33.863 | 53.4042 | -0.048834 | -19.6592 | -38.0854 | 29.488
35.74 | -33.7442 | 52.9395 | -0.048918 | -19.94 | -37.834 | 29.5168
36.235 | -33.6818 | 53.1345 | -0.050802 | -20.2135 | -37.843 | 29.3191
36.73 | -33.5763 | 52.0568 | -0.050342 | -20.49 | -37.9034 | 29.3086
37.225 | -33.4628 | 52.3176 | -0.053147 | -20.7522 | -37.8068 | 26.7872
37.72 | -33.3615 | 51.5517 | -0.052158 | -21.0318 | -37.8016 | 27.3852
38.215 | -33.2778 | 51.0117 | -0.051791 | -21.2993 | -37.8611 | 27.0496
38.71 | -33.2043 | 51.1579 | -0.053103 | -21.5733 | -37.7581 | 26.392
39.205 | -33.147 | 50.906 | -0.052843 | -21.8511 | -37.3295 | 25.9714
39.7 | -33.0346 | 49.9515 | -0.052961 | -22.1189 | -37.4734 | 25.9496
40.195 | -32.9461 | 49.8719 | -0.053626 | -22.3926 | -37.2933 | 26.7104
40.69 | -32.8108 | 49.3961 | -0.053968 | -22.6655 | -37.4354 | 25.7121
41.185 | -32.7597 | 49.3855 | -0.054567 | -22.9412 | -37.2575 | 24.6296
41.68 | -32.7313 | 48.6531 | -0.055168 | -23.2153 | -37.1156 | 24.7457
42.175 | -32.5878 | 48.2601 | -0.055871 | -23.4863 | -37.0594 | 24.7637
42.67 | -32.5218 | 48.1955 | -0.055558 | -23.7561 | -36.9548 | 23.9829
43.165 | -32.4886 | 47.6169 | -0.0559 | -24.0331 | -37.0316 | 24.4138
43.66 | -32.3512 | 47.0009 | -0.056355 | -24.3064 | -37.0142 | 24.0339
44.155 | -32.3068 | 46.6708 | -0.056277 | -24.5789 | -36.8793 | 24.0157
44.65 | -32.2827 | 46.2002 | -0.05734 | -24.8517 | -36.6705 | 24.7871
45.145 | -32.1578 | 46.2928 | -0.058405 | -25.1251 | -36.699 | 22.8254
45.64 | -32.0787 | 45.7687 | -0.057632 | -25.3963 | -36.5588 | 22.6342
46.135 | -31.992 | 45.1336 | -0.058308 | -25.6706 | -36.5535 | 23.1964
46.63 | -31.9177 | 44.9272 | -0.05921 | -25.9448 | -36.5578 | 21.8901
47.125 | -31.8613 | 44.6229 | -0.0587 | -26.2174 | -36.3982 | 22.12
47.62 | -31.7888 | 44.0997 | -0.059319 | -26.4921 | -36.3705 | 22.6917
48.115 | -31.7369 | 43.9813 | -0.059897 | -26.7657 | -36.2535 | 21.2932
48.61 | -31.6804 | 43.38 | -0.060049 | -27.0388 | -36.2236 | 22.0391
49.105 | -31.6167 | 42.9953 | -0.059883 | -27.316 | -36.0609 | 21.6561
49.6 | -31.5508 | 42.8745 | -0.060635 | -27.5847 | -36.1185 | 20.5052
50.095 | -31.4805 | 42.3896 | -0.060882 | -27.8595 | -35.8995 | 21.0147
50.59 | -31.3871 | 42.0082 | -0.061466 | -28.1298 | -35.9283 | 20.8049
51.085 | -31.3354 | 41.6035 | -0.061638 | -28.4046 | -35.9042 | 20.6835
51.58 | -31.2794 | 41.2525 | -0.062042 | -28.675 | -35.8354 | 20.2813
52.075 | -31.184 | 40.6646 | -0.06186 | -28.9489 | -35.8396 | 20.0814
52.57 | -31.1724 | 40.4746 | -0.061851 | -29.2232 | -35.6505 | 20.071
53.065 | -31.0587 | 39.9187 | -0.063135 | -29.5073 | -35.8569 | 18.5607
53.56 | -31.1228 | 39.5123 | -0.06255 | -29.7585 | -35.5576 | 19.8119
54.055 | -30.966 | 38.8181 | -0.06371 | -30.0382 | -35.7198 | 19.6106
54.55 | -30.8972 | 38.6607 | -0.062678 | -30.3161 | -35.7642 | 17.7057
55.045 | -30.9179 | 38.627 | -0.063259 | -30.5801 | -35.2314 | 19.5278
55.54 | -30.798 | 38.0637 | -0.064331 | -30.854 | -35.2731 | 18.4283
56.035 | -30.7486 | 38.1529 | -0.065428 | -31.128 | -35.4133 | 16.0354
56.53 | -30.7593 | 37.8046 | -0.064226 | -31.3962 | -35.3217 | 16.8327
57.025 | -30.6833 | 37.055 | -0.065578 | -31.6714 | -35.2272 | 16.1091
57.52 | -30.5835 | 37.1677 | -0.065855 | -31.9463 | -35.2428 | 17.5559
58.015 | -30.5684 | 36.2137 | -0.065325 | -32.2211 | -34.926 | 17.2616
58.51 | -30.4912 | 35.5498 | -0.065785 | -32.486 | -35.1931 | 16.3387
59.005 | -30.435 | 35.4545 | -0.067859 | -32.7608 | -34.9848 | 16.9176
59.5 | -30.4098 | 35.0351 | -0.06629 | -33.0309 | -34.8752 | 17.7581
59.995 | -30.2922 | 34.3059 | -0.066908 | -33.3023 | -35.2657 | 15.9053
60.49 | -30.2742 | 34.1794 | -0.066692 | -33.571 | -35.0012 | 15.7219
60.985 | -30.2047 | 33.842 | -0.067925 | -33.8443 | -34.8831 | 14.589
61.48 | -30.166 | 33.7758 | -0.069276 | -34.1233 | -34.9419 | 14.1618
61.975 | -30.1683 | 33.3477 | -0.068135 | -34.3988 | -34.6897 | 14.0944
62.47 | -30.0597 | 33.0722 | -0.068414 | -34.6607 | -34.7186 | 12.7998
62.965 | -30.0411 | 32.6165 | -0.068523 | -34.9346 | -34.4697 | 14.5283
63.46 | -29.9533 | 32.1305 | -0.068996 | -35.2195 | -34.6569 | 12.4452
63.955 | -29.9189 | 32.0831 | -0.070262 | -35.4804 | -34.6524 | 10.7401
64.45 | -29.9373 | 31.0967 | -0.069358 | -35.7567 | -34.4388 | 13.5633
64.945 | -29.8588 | 31.1963 | -0.070481 | -36.0278 | -34.5374 | 12.7534
65.44 | -29.8036 | 30.7831 | -0.070254 | -36.2979 | -34.5666 | 12.7174
65.935 | -29.7372 | 30.6541 | -0.070154 | -36.5739 | -34.4774 | 10.9385
66.43 | -29.7319 | 29.9689 | -0.071776 | -36.8446 | -34.2734 | 12.1174
66.925 | -29.7317 | 29.4383 | -0.073018 | -37.1227 | -34.4484 | 11.3203
67.42 | -29.6431 | 29.1125 | -0.07094 | -37.3884 | -34.3222 | 11.1279
67.915 | -29.5925 | 29.1163 | -0.072662 | -37.6652 | -34.2317 | 9.4476
68.41 | -29.6054 | 28.5625 | -0.071501 | -37.9374 | -34.137 | 10.1853
68.905 | -29.5549 | 27.9946 | -0.073913 | -38.2051 | -34.0248 | 9.6061
69.4 | -29.4479 | 27.9005 | -0.073244 | -38.4765 | -34.1329 | 9.3717
69.895 | -29.4561 | 27.4348 | -0.073296 | -38.756 | -33.8957 | 8.636
70.39 | -29.4824 | 27.2962 | -0.074474 | -39.0259 | -33.9364 | 8.4719
70.885 | -29.3457 | 27.1549 | -0.073937 | -39.2959 | -33.7393 | 7.8373
71.38 | -29.3188 | 26.5393 | -0.074602 | -39.5605 | -33.8527 | 7.5731
71.875 | -29.2936 | 26.3783 | -0.07492 | -39.8475 | -33.5097 | 7.0366
72.37 | -29.3176 | 25.3809 | -0.076745 | -40.1218 | -33.7029 | 6.4664
72.865 | -29.1758 | 25.1254 | -0.074716 | -40.393 | -33.6175 | 6.5173
73.36 | -29.1823 | 24.9658 | -0.074944 | -40.6616 | -33.6048 | 6.2263
73.855 | -29.1516 | 24.6702 | -0.0757 | -40.9328 | -33.349 | 6.524
74.35 | -29.1111 | 24.0933 | -0.076465 | -41.2056 | -33.419 | 5.6297
74.845 | -29.055 | 23.8011 | -0.077 | -41.4762 | -33.3326 | 5.2585
75.34 | -28.9969 | 23.3061 | -0.077154 | -41.7435 | -33.3889 | 4.5938
75.835 | -29.043 | 22.9766 | -0.076666 | -42.014 | -33.4762 | 4.8599
76.33 | -29.0021 | 22.4236 | -0.076853 | -42.2971 | -33.2327 | 3.8073
76.825 | -28.9319 | 22.0928 | -0.077994 | -42.5633 | -33.3459 | 3.7406
77.32 | -28.9319 | 21.8079 | -0.077653 | -42.8404 | -33.1349 | 3.5925
77.815 | -28.8535 | 21.3443 | -0.078818 | -43.1152 | -33.2918 | 2.3957
78.31 | -28.8598 | 20.7909 | -0.078949 | -43.3756 | -33.2301 | 2.794
78.805 | -28.8554 | 20.7173 | -0.07813 | -43.66 | -33.0186 | 2.4556
79.3 | -28.7854 | 19.9984 | -0.078648 | -43.929 | -32.953 | 2.5833
79.795 | -28.7696 | 19.9114 | -0.079207 | -44.1986 | -33.0832 | 2.7438
80.29 | -28.7018 | 19.2392 | -0.079131 | -44.4755 | -32.9199 | 1.9727
80.785 | -28.6949 | 19.2311 | -0.080021 | -44.7441 | -32.8751 | 1.0222
81.28 | -28.7004 | 18.4545 | -0.080207 | -45.0204 | -32.8293 | 1.3296
81.775 | -28.6242 | 18.4221 | -0.080288 | -45.2881 | -32.8697 | 0.87701
82.27 | -28.6062 | 17.9242 | -0.081101 | -45.5642 | -32.739 | 0.16927
82.765 | -28.5727 | 17.5525 | -0.08102 | -45.834 | -32.7479 | 0.25274
83.26 | -28.5352 | 17.1917 | -0.081372 | -46.1037 | -32.6441 | -0.63913
83.755 | -28.5293 | 16.3814 | -0.082225 | -46.3806 | -32.7707 | -0.44489
84.25 | -28.5305 | 16.4026 | -0.082445 | -46.644 | -32.7277 | -1.3648
84.745 | -28.4531 | 16.2175 | -0.082181 | -46.921 | -32.6036 | -1.9589
85.24 | -28.4327 | 15.6187 | -0.082616 | -47.1941 | -32.5763 | -1.616
85.735 | -28.3836 | 15.1749 | -0.082376 | -47.4677 | -32.4514 | -2.9429
86.23 | -28.3943 | 14.8888 | -0.082734 | -47.7376 | -32.3595 | -2.1984
86.725 | -28.3399 | 14.5317 | -0.083182 | -48.0097 | -32.3346 | -2.9193
87.22 | -28.333 | 14.1669 | -0.083675 | -48.2813 | -32.2587 | -2.6
87.715 | -28.2827 | 13.4825 | -0.084448 | -48.5617 | -32.2635 | -4.1166
88.21 | -28.2619 | 13.1059 | -0.083801 | -48.8252 | -32.3636 | -3.7855
88.705 | -28.289 | 12.7432 | -0.084184 | -49.0995 | -32.1911 | -4.5094
89.2 | -28.2835 | 12.5449 | -0.084405 | -49.3687 | -32.2221 | -4.7919
89.695 | -28.2273 | 12.1554 | -0.084857 | -49.6409 | -32.1471 | -5.542
90.19 | -28.1938 | 11.9281 | -0.084168 | -49.9141 | -32.1323 | -5.4344
90.685 | -28.1642 | 11.2143 | -0.086161 | -50.193 | -32.0913 | -5.4896
91.18 | -28.1641 | 10.7818 | -0.086277 | -50.458 | -32.1332 | -6.6171
91.675 | -28.1318 | 10.4743 | -0.086403 | -50.7296 | -32.085 | -6.8718
92.17 | -28.1306 | 10.1206 | -0.086417 | -50.9981 | -32.032 | -6.6188
92.665 | -28.0773 | 9.8299 | -0.086393 | -51.2697 | -32.0596 | -6.9163
93.16 | -28.0959 | 9.1118 | -0.087092 | -51.5535 | -31.9543 | -7.874
93.655 | -28.0195 | 8.7989 | -0.086495 | -51.8154 | -31.8286 | -7.5884
94.15 | -28.0251 | 8.3696 | -0.087191 | -52.0926 | -31.9202 | -7.6686
94.645 | -27.9831 | 8.2299 | -0.087407 | -52.3629 | -31.8396 | -8.2539
95.14 | -27.988 | 7.7438 | -0.087874 | -52.6314 | -31.7715 | -8.5661
95.635 | -27.9455 | 7.353 | -0.088231 | -52.9089 | -31.6801 | -9.3643
96.13 | -27.9468 | 6.5683 | -0.088381 | -53.1807 | -31.7716 | -9.6544
96.625 | -27.9311 | 6.3211 | -0.089041 | -53.4519 | -31.7635 | -9.7376
97.12 | -27.9039 | 6.2167 | -0.089127 | -53.7279 | -31.5651 | -10.0121
97.615 | -27.8993 | 5.5475 | -0.088971 | -53.9946 | -31.6975 | -10.1372
98.11 | -27.842 | 5.2901 | -0.088822 | -54.2664 | -31.5989 | -10.6007
98.605 | -27.8429 | 4.7893 | -0.089578 | -54.5402 | -31.5544 | -10.7212
99.1 | -27.8448 | 4.3138 | -0.089672 | -54.8148 | -31.4331 | -11.1698
99.595 | -27.8268 | 4.1076 | -0.090165 | -55.0833 | -31.498 | -11.4691
100.09 | -27.7969 | 3.5611 | -0.090661 | -55.3556 | -31.4416 | -11.4358
100.585 | -27.8069 | 3.2358 | -0.090681 | -55.625 | -31.4876 | -12.1557
101.08 | -27.7583 | 2.866 | -0.091456 | -55.8979 | -31.369 | -12.5289
101.575 | -27.7525 | 2.2648 | -0.091122 | -56.1697 | -31.3898 | -12.9897
102.07 | -27.7447 | 1.966 | -0.091249 | -56.4482 | -31.2566 | -13.221
102.565 | -27.734 | 1.4464 | -0.091614 | -56.7167 | -31.251 | -13.3858
103.06 | -27.7161 | 1.113 | -0.091171 | -56.9887 | -31.2503 | -13.7315
103.555 | -27.6735 | 0.68084 | -0.091831 | -57.2564 | -31.2805 | -14.2702
104.05 | -27.6757 | 0.30087 | -0.091458 | -57.5297 | -31.1564 | -14.6305
104.545 | -27.6476 | -0.40586 | -0.092668 | -57.8079 | -31.1707 | -14.9396
105.04 | -27.6401 | -0.51941 | -0.092557 | -58.0747 | -31.1189 | -15.3068
105.535 | -27.6421 | -0.92824 | -0.093776 | -58.3458 | -31.1975 | -15.5315
106.03 | -27.6135 | -1.3138 | -0.093267 | -58.6195 | -31.0692 | -15.7961
106.525 | -27.6304 | -1.7244 | -0.093189 | -58.8939 | -31.0118 | -15.9233
107.02 | -27.6056 | -2.1372 | -0.093533 | -59.1653 | -31.0543 | -16.3431
107.515 | -27.5823 | -2.7122 | -0.093185 | -59.436 | -31.0395 | -16.0226
108.01 | -27.5455 | -3.0908 | -0.093252 | -59.7094 | -30.8824 | -17.1974
108.505 | -27.5421 | -3.3984 | -0.094054 | -59.9824 | -30.8798 | -17.3858
109 | -27.5625 | -3.9579 | -0.094006 | -60.257 | -30.9032 | -17.7629

## Cable "UU"
Measurements made using standards comprising SHORT, OPEN, and 50Ω (actual 50.95Ω), via a MS147 jack. Cable data include the push-on female jack. S22 (jack end) is worse than the S11 (SMA(f) end). Field loads are measured to be 19.6, 62.8 and 194.7Ω. A priori values were 19.49, 49.99, and 194.65Ω. Solder cracks formed during transport.
Frequency | S11 |  | S21 |  | S22
(MHz) | (dB) | (°) | (dB) | (°) | (dB) | (°)
F/MHz | S11 (dB) | S11 (deg) | S21 (dB) | S21 (deg) | S22 (dB) | S22 (deg)
10 | -41.5265 | 80.4827 | -0.020623 | -5.6829 | -44.769 | 39.9491
10.495 | -41.4572 | 76.6209 | -0.023965 | -5.9462 | -44.5014 | 34.8045
10.99 | -41.3129 | 76.1528 | -0.025269 | -6.2202 | -43.3741 | 38.029
11.485 | -40.9606 | 76.6837 | -0.027045 | -6.5039 | -43.0378 | 33.9987
11.98 | -40.9109 | 75.7509 | -0.024773 | -6.7643 | -43.263 | 37.1645
12.475 | -40.7594 | 72.3691 | -0.03029 | -7.0453 | -42.8638 | 38.1126
12.97 | -40.6259 | 74.2591 | -0.027645 | -7.2943 | -42.5251 | 37.4896
13.465 | -40.3596 | 73.7931 | -0.028018 | -7.5923 | -42.2504 | 37.5009
13.96 | -40.1302 | 74.2257 | -0.02936 | -7.8448 | -42.2147 | 36.6736
14.455 | -39.7193 | 71.3455 | -0.029644 | -8.1224 | -42.4307 | 35.832
14.95 | -39.6636 | 73.162 | -0.029759 | -8.3869 | -42.3461 | 32.0406
15.445 | -39.4591 | 71.7233 | -0.030502 | -8.6654 | -41.8852 | 35.6749
15.94 | -39.3215 | 70.9735 | -0.031068 | -8.943 | -41.8467 | 32.1486
16.435 | -39.017 | 68.6089 | -0.029726 | -9.2127 | -41.979 | 36.9388
16.93 | -38.7954 | 68.8909 | -0.031935 | -9.4976 | -41.8871 | 35.5624
17.425 | -38.4774 | 68.9978 | -0.03155 | -9.7714 | -42.1847 | 33.4921
17.92 | -38.1529 | 68.133 | -0.030901 | -10.0385 | -42.0911 | 31.5864
18.415 | -38.1013 | 67.6402 | -0.033466 | -10.3154 | -41.6552 | 34.0504
18.91 | -37.9991 | 66.6619 | -0.033927 | -10.5827 | -42.1644 | 32.1424
19.405 | -37.86 | 65.999 | -0.034826 | -10.864 | -41.5983 | 32.8216
19.9 | -37.4767 | 66.0141 | -0.034858 | -11.1371 | -41.6575 | 31.6006
20.395 | -37.687 | 65.3998 | -0.036535 | -11.408 | -41.2481 | 33.2169
20.89 | -37.369 | 64.2337 | -0.037161 | -11.6823 | -41.5906 | 31.9946
21.385 | -37.2691 | 63.4687 | -0.036857 | -11.9583 | -41.4253 | 32.7452
21.88 | -37.1814 | 63.1134 | -0.038546 | -12.2307 | -41.0977 | 32.5223
22.375 | -36.8164 | 63.0444 | -0.038438 | -12.5026 | -41.2171 | 30.4904
22.87 | -36.804 | 63.2175 | -0.037991 | -12.7751 | -40.8315 | 31.3726
23.365 | -36.7341 | 62.0423 | -0.039805 | -13.0522 | -40.4682 | 33.0928
23.86 | -36.5427 | 61.4536 | -0.039227 | -13.3117 | -40.6637 | 32.5153
24.355 | -36.3503 | 61.1084 | -0.04059 | -13.5917 | -40.4671 | 31.0661
24.85 | -36.2978 | 61.1639 | -0.04041 | -13.8642 | -40.3903 | 32.0507
25.345 | -36.0021 | 60.855 | -0.042301 | -14.1345 | -40.4878 | 30.8991
25.84 | -35.9445 | 61.2185 | -0.04309 | -14.4067 | -40.1019 | 30.6985
26.335 | -35.7589 | 59.9977 | -0.041651 | -14.6788 | -40.5807 | 32.0015
26.83 | -35.7567 | 59.8136 | -0.041244 | -14.9517 | -40.1106 | 34.3617
27.325 | -35.6369 | 59.8944 | -0.043696 | -15.2203 | -39.684 | 30.5757
27.82 | -35.4598 | 59.7237 | -0.043581 | -15.4956 | -39.7907 | 31.2358
28.315 | -35.3534 | 58.479 | -0.044367 | -15.7617 | -39.8245 | 32.9562
28.81 | -35.2189 | 57.6607 | -0.044398 | -16.037 | -39.7506 | 31.4127
29.305 | -35.128 | 58.0828 | -0.045467 | -16.3048 | -39.755 | 31.5954
29.8 | -35.0593 | 57.5984 | -0.045995 | -16.5756 | -39.3639 | 32.6726
30.295 | -34.9658 | 57.4154 | -0.045449 | -16.8471 | -39.1375 | 32.9064
30.79 | -34.8036 | 56.7698 | -0.046815 | -17.1235 | -39.3064 | 32.1534
31.285 | -34.7533 | 56.3218 | -0.046159 | -17.3918 | -38.9879 | 32.8579
31.78 | -34.6284 | 56.3815 | -0.047015 | -17.6672 | -38.98 | 32.554
32.275 | -34.4824 | 55.753 | -0.047364 | -17.9304 | -38.95 | 31.4441
32.77 | -34.3564 | 55.933 | -0.048502 | -18.211 | -38.5991 | 29.9334
33.265 | -34.3075 | 54.9398 | -0.048503 | -18.4815 | -38.5406 | 31.172
33.76 | -34.2142 | 54.8603 | -0.048708 | -18.751 | -38.6611 | 31.528
34.255 | -34.1232 | 54.7652 | -0.050032 | -19.0194 | -38.3239 | 30.703
34.75 | -33.9712 | 53.9358 | -0.049577 | -19.2941 | -38.467 | 30.3839
35.245 | -33.991 | 53.3005 | -0.049407 | -19.5588 | -38.3492 | 31.3514
35.74 | -33.7289 | 52.8681 | -0.050903 | -19.8372 | -38.347 | 30.448
36.235 | -33.6496 | 52.9034 | -0.050808 | -20.108 | -38.3066 | 29.8175
36.73 | -33.5684 | 52.1027 | -0.050459 | -20.3825 | -38.3129 | 30.7107
37.225 | -33.4831 | 52.6791 | -0.052663 | -20.6423 | -38.058 | 27.1961
37.72 | -33.3813 | 52.0362 | -0.052206 | -20.9222 | -37.9047 | 27.9108
38.215 | -33.3255 | 51.1384 | -0.052401 | -21.1896 | -37.9998 | 28.1297
38.71 | -33.2382 | 51.1367 | -0.053189 | -21.4622 | -37.8106 | 27.4334
39.205 | -33.1249 | 50.5428 | -0.053529 | -21.7376 | -37.5942 | 26.3254
39.7 | -33.065 | 50.4393 | -0.05309 | -22.0069 | -37.5096 | 26.8459
40.195 | -32.9477 | 49.6314 | -0.054204 | -22.2747 | -37.5126 | 26.9373
40.69 | -32.8535 | 49.1299 | -0.05457 | -22.5548 | -37.733 | 26.8583
41.185 | -32.8073 | 49.2216 | -0.055234 | -22.8229 | -37.4541 | 26.0406
41.68 | -32.7339 | 48.7368 | -0.055776 | -23.0957 | -37.2201 | 24.9124
42.175 | -32.5794 | 48.4285 | -0.056017 | -23.3665 | -37.1838 | 24.6108
42.67 | -32.5567 | 48.1001 | -0.056811 | -23.6363 | -37.0559 | 25.2651
43.165 | -32.4874 | 47.998 | -0.056147 | -23.9092 | -36.9391 | 24.6879
43.66 | -32.3821 | 47.3642 | -0.056676 | -24.1797 | -37.0169 | 24.0193
44.155 | -32.2722 | 46.9577 | -0.056729 | -24.4493 | -36.8644 | 24.1238
44.65 | -32.2598 | 46.6422 | -0.057799 | -24.7251 | -36.7103 | 24.1696
45.145 | -32.1607 | 46.1141 | -0.058435 | -25.0003 | -36.8258 | 23.6119
45.64 | -32.1429 | 45.7942 | -0.05796 | -25.2681 | -36.5399 | 23.7993
46.135 | -32.0175 | 45.3941 | -0.058951 | -25.5429 | -36.6401 | 23.3676
46.63 | -31.9284 | 45.0707 | -0.059532 | -25.8112 | -36.5507 | 21.5534
47.125 | -31.9252 | 44.9267 | -0.058875 | -26.0869 | -36.3622 | 22.9901
47.62 | -31.7967 | 44.2616 | -0.059641 | -26.356 | -36.3337 | 22.4148
48.115 | -31.7493 | 43.9372 | -0.060443 | -26.6294 | -36.2793 | 21.6962
48.61 | -31.718 | 43.6432 | -0.05983 | -26.9022 | -36.171 | 22.1425
49.105 | -31.6272 | 43.1227 | -0.060158 | -27.176 | -36.1032 | 21.7836
49.6 | -31.5499 | 42.9505 | -0.061442 | -27.4427 | -36.1063 | 20.6752
50.095 | -31.5188 | 42.3052 | -0.061046 | -27.7136 | -35.9622 | 20.7862
50.59 | -31.4014 | 42.0933 | -0.061765 | -27.9864 | -35.8901 | 19.9465
51.085 | -31.3841 | 41.7542 | -0.061322 | -28.2587 | -35.8482 | 20.7092
51.58 | -31.2811 | 41.3479 | -0.061847 | -28.5316 | -35.7328 | 19.82
52.075 | -31.2391 | 40.9793 | -0.061401 | -28.8012 | -35.6919 | 19.8381
52.57 | -31.1885 | 40.3498 | -0.06257 | -29.0737 | -35.712 | 19.9153
53.065 | -31.1516 | 40.5508 | -0.063997 | -29.3486 | -35.5495 | 19.7088
53.56 | -31.0502 | 39.6047 | -0.062352 | -29.6087 | -35.6817 | 17.8944
54.055 | -30.963 | 39.3331 | -0.06296 | -29.881 | -35.3998 | 18.0221
54.55 | -30.8547 | 39.0353 | -0.063044 | -30.1502 | -35.6625 | 18.3487
55.045 | -30.854 | 38.2395 | -0.064246 | -30.4304 | -35.4588 | 17.8649
55.54 | -30.7904 | 38.2686 | -0.064403 | -30.7007 | -35.3047 | 17.6051
56.035 | -30.781 | 38.4765 | -0.064914 | -30.9626 | -35.1004 | 16.9854
56.53 | -30.7163 | 37.7567 | -0.063622 | -31.2423 | -35.2579 | 15.7514
57.025 | -30.6901 | 36.5577 | -0.066391 | -31.5013 | -35.3862 | 15.6718
57.52 | -30.6262 | 36.8962 | -0.066077 | -31.7786 | -35.4415 | 17.4252
58.015 | -30.5542 | 36.0733 | -0.065357 | -32.056 | -35.0861 | 16.0326
58.51 | -30.446 | 35.7784 | -0.065981 | -32.3175 | -35.0626 | 15.0955
59.005 | -30.4157 | 35.4083 | -0.067194 | -32.6042 | -35.0321 | 14.6451
59.5 | -30.3958 | 35.3226 | -0.065971 | -32.8734 | -34.8738 | 14.8195
59.995 | -30.2652 | 35.039 | -0.066976 | -33.1345 | -35.1338 | 13.7594
60.49 | -30.2878 | 34.6375 | -0.066636 | -33.4054 | -34.8919 | 13.9338
60.985 | -30.1956 | 34.069 | -0.067872 | -33.6807 | -34.8651 | 12.9524
61.48 | -30.219 | 33.8537 | -0.068896 | -33.9394 | -35.1151 | 13.3998
61.975 | -30.1156 | 33.7597 | -0.068741 | -34.2282 | -34.6978 | 12.2394
62.47 | -30.1041 | 33.1256 | -0.068815 | -34.4869 | -34.7167 | 11.6251
62.965 | -30.0464 | 32.5125 | -0.067977 | -34.7619 | -34.532 | 13.2855
63.46 | -29.9841 | 32.2933 | -0.069142 | -35.0436 | -34.5854 | 11.3018
63.955 | -29.925 | 32.3767 | -0.069249 | -35.303 | -34.6762 | 9.6477
64.45 | -29.9153 | 31.4145 | -0.068943 | -35.5785 | -34.4133 | 11.8015
64.945 | -29.8598 | 31.3802 | -0.070605 | -35.847 | -34.4304 | 10.8258
65.44 | -29.7239 | 30.8238 | -0.070596 | -36.1198 | -34.6911 | 10.8734
65.935 | -29.7633 | 30.5743 | -0.069839 | -36.3903 | -34.524 | 9.7521
66.43 | -29.7467 | 29.7665 | -0.071504 | -36.6653 | -34.4484 | 10.7482
66.925 | -29.661 | 30.3113 | -0.072318 | -36.9301 | -34.1779 | 8.929
67.42 | -29.5675 | 29.377 | -0.071875 | -37.2065 | -34.4759 | 9.7254
67.915 | -29.6294 | 28.9295 | -0.072287 | -37.4703 | -34.2967 | 9.0113
68.41 | -29.5212 | 28.8169 | -0.072695 | -37.7462 | -34.1926 | 7.8926
68.905 | -29.5119 | 27.7444 | -0.073685 | -38.0174 | -34.2487 | 7.846
69.4 | -29.5066 | 27.6252 | -0.07218 | -38.2891 | -34.3116 | 7.9037
69.895 | -29.442 | 27.3708 | -0.073148 | -38.5568 | -34.1521 | 7.843
70.39 | -29.3862 | 27.3225 | -0.075126 | -38.829 | -34.0142 | 6.2926
70.885 | -29.3769 | 26.6629 | -0.073993 | -39.1018 | -33.95 | 6.453
71.38 | -29.2505 | 26.4365 | -0.074526 | -39.3681 | -34.1153 | 5.7123
71.875 | -29.2989 | 26.1321 | -0.074556 | -39.6477 | -33.8695 | 6.2593
72.37 | -29.329 | 25.7162 | -0.07589 | -39.9227 | -33.8141 | 5.6947
72.865 | -29.119 | 25.4258 | -0.074757 | -40.1881 | -33.9192 | 5.2386
73.36 | -29.2095 | 24.4981 | -0.074877 | -40.4552 | -33.9385 | 5.2534
73.855 | -29.122 | 24.669 | -0.075694 | -40.729 | -33.5569 | 3.9978
74.35 | -29.098 | 24.175 | -0.076117 | -40.999 | -33.5592 | 5.1613
74.845 | -29.0662 | 23.3991 | -0.076409 | -41.2749 | -33.6373 | 5.1282
75.34 | -29.0024 | 23.3469 | -0.077513 | -41.5423 | -33.5511 | 3.8719
75.835 | -28.9734 | 22.8007 | -0.076828 | -41.8072 | -33.7271 | 3.0398
76.33 | -28.9718 | 22.3403 | -0.07793 | -42.0776 | -33.4867 | 2.4883
76.825 | -28.9093 | 22.2824 | -0.07862 | -42.3551 | -33.5581 | 3.048
77.32 | -28.8814 | 21.6321 | -0.077545 | -42.6306 | -33.3836 | 2.3407
77.815 | -28.8431 | 21.5533 | -0.079164 | -42.8953 | -33.5007 | 1.7577
78.31 | -28.8398 | 21.0779 | -0.077957 | -43.1562 | -33.4043 | 1.9672
78.805 | -28.8061 | 20.5236 | -0.078353 | -43.4369 | -33.3624 | 1.7247
79.3 | -28.7626 | 20.0337 | -0.079184 | -43.7117 | -33.2297 | 1.7943
79.795 | -28.6938 | 20.0028 | -0.078451 | -43.9789 | -33.2358 | 2.0449
80.29 | -28.6751 | 19.2174 | -0.078607 | -44.2468 | -33.3073 | 1.2889
80.785 | -28.6353 | 19.3176 | -0.079857 | -44.5163 | -33.0514 | 0.7801
81.28 | -28.6444 | 18.6293 | -0.080114 | -44.7937 | -33.0132 | 0.083697
81.775 | -28.6327 | 18.2881 | -0.080078 | -45.0561 | -33.1598 | 0.49508
82.27 | -28.5621 | 17.8482 | -0.080737 | -45.3359 | -32.9015 | 0.10853
82.765 | -28.5574 | 17.6104 | -0.080449 | -45.6037 | -33.0143 | 0.61092
83.26 | -28.5142 | 17.0371 | -0.081052 | -45.8749 | -32.9822 | -0.73844
83.755 | -28.4654 | 16.7681 | -0.081244 | -46.1482 | -32.8759 | -0.652
84.25 | -28.4338 | 16.3715 | -0.081528 | -46.4156 | -32.8927 | -2.3077
84.745 | -28.4391 | 15.9271 | -0.082715 | -46.6848 | -32.8538 | -1.715
85.24 | -28.4042 | 15.7985 | -0.083434 | -46.9601 | -32.79 | -1.3682
85.735 | -28.356 | 15.0918 | -0.082283 | -47.2311 | -32.779 | -2.178
86.23 | -28.3581 | 14.3896 | -0.08271 | -47.4999 | -32.7181 | -2.1642
86.725 | -28.3242 | 14.3714 | -0.082874 | -47.7703 | -32.6529 | -2.6187
87.22 | -28.2447 | 13.8758 | -0.083625 | -48.045 | -32.5141 | -2.9749
87.715 | -28.2987 | 13.2784 | -0.084048 | -48.3166 | -32.6156 | -2.6647
88.21 | -28.2166 | 13.1914 | -0.083285 | -48.5832 | -32.5236 | -3.0205
88.705 | -28.2016 | 12.5964 | -0.084612 | -48.8558 | -32.4565 | -4.1994
89.2 | -28.2226 | 12.456 | -0.084355 | -49.118 | -32.5075 | -4.524
89.695 | -28.1592 | 12.0165 | -0.085568 | -49.3978 | -32.4286 | -4.9264
90.19 | -28.137 | 11.49 | -0.084772 | -49.6663 | -32.493 | -5.023
90.685 | -28.0926 | 11.2653 | -0.08551 | -49.9391 | -32.3317 | -5.0901
91.18 | -28.1156 | 11.0053 | -0.086503 | -50.206 | -32.3417 | -5.1004
91.675 | -28.0607 | 10.5816 | -0.086147 | -50.4763 | -32.3075 | -6.5256
92.17 | -28.0018 | 9.9862 | -0.086209 | -50.7422 | -32.2255 | -6.7982
92.665 | -27.9965 | 9.8362 | -0.086032 | -51.0139 | -32.2619 | -6.3462
93.16 | -27.9941 | 9.1887 | -0.087729 | -51.2946 | -32.0328 | -7.18
93.655 | -27.973 | 8.8055 | -0.086586 | -51.5613 | -32.0176 | -6.5508
94.15 | -27.9476 | 8.4101 | -0.086984 | -51.8341 | -32.1144 | -6.9681
94.645 | -27.891 | 8.1919 | -0.087721 | -52.1 | -31.9525 | -7.507
95.14 | -27.935 | 7.583 | -0.087093 | -52.3717 | -31.9862 | -7.058
95.635 | -27.892 | 7.1222 | -0.087831 | -52.644 | -31.8814 | -7.9968
96.13 | -27.8641 | 6.8412 | -0.088101 | -52.9182 | -31.8093 | -8.3675
96.625 | -27.8394 | 6.4852 | -0.08834 | -53.1853 | -31.8645 | -8.8163
97.12 | -27.8416 | 6.0786 | -0.08901 | -53.4578 | -31.7437 | -8.9975
97.615 | -27.8003 | 5.6263 | -0.088221 | -53.7289 | -31.7892 | -8.8682
98.11 | -27.7973 | 5.2822 | -0.088932 | -53.9939 | -31.735 | -9.2588
98.605 | -27.7494 | 4.6538 | -0.08995 | -54.2635 | -31.7052 | -9.5677
99.1 | -27.7376 | 4.3493 | -0.089604 | -54.5397 | -31.5356 | -9.765
99.595 | -27.7404 | 3.9247 | -0.090068 | -54.8092 | -31.6661 | -10.5934
100.09 | -27.7096 | 3.383 | -0.090205 | -55.0828 | -31.6196 | -10.472
100.585 | -27.7002 | 3.2915 | -0.09008 | -55.3462 | -31.6396 | -11.1082
101.08 | -27.6571 | 2.6563 | -0.090552 | -55.6168 | -31.5402 | -11.4743
101.575 | -27.6554 | 2.5084 | -0.091164 | -55.8925 | -31.4763 | -11.4101
102.07 | -27.6472 | 1.8741 | -0.091055 | -56.1666 | -31.3722 | -11.8338
102.565 | -27.6051 | 1.35 | -0.090747 | -56.4381 | -31.345 | -12.2169
103.06 | -27.6049 | 1.2014 | -0.090946 | -56.7025 | -31.3892 | -12.418
103.555 | -27.5872 | 0.71147 | -0.091495 | -56.9717 | -31.4071 | -12.6385
104.05 | -27.5821 | 0.29807 | -0.090904 | -57.2412 | -31.2661 | -13.0248
104.545 | -27.5457 | -0.2603 | -0.092611 | -57.5169 | -31.2081 | -13.2947
105.04 | -27.5495 | -0.49944 | -0.092224 | -57.7891 | -31.1989 | -13.7378
105.535 | -27.5271 | -0.82974 | -0.092484 | -58.0555 | -31.2557 | -14.2112
106.03 | -27.5235 | -1.4047 | -0.092655 | -58.3269 | -31.1566 | -14.4859
106.525 | -27.5124 | -1.7596 | -0.093257 | -58.5964 | -31.083 | -14.6219
107.02 | -27.4603 | -2.2131 | -0.093719 | -58.8693 | -31.0572 | -15.397
107.515 | -27.466 | -2.4512 | -0.092329 | -59.1384 | -31.0296 | -14.8561
108.01 | -27.443 | -3.0905 | -0.093447 | -59.4127 | -30.9823 | -15.5856
108.505 | -27.4286 | -3.3905 | -0.093486 | -59.6787 | -30.9141 | -16.2249
109 | -27.4581 | -3.9628 | -0.094211 | -59.9534 | -30.9477 | -16.2087

## Cable "0.9m"
Measurements made using standards comprising SHORT, OPEN, and 50Ω (actual 50.95Ω), via a MS147 jack. Cable data include the push-on female jack. S22 (jack end) is worse than the S11 (SMA(f) end). Field loads are measured to be 19.6, 62.8 and 194.7Ω. A priori values were 19.49, 49.99, and 194.65Ω. Solder cracks formed during transport.
Frequency | S11 |  | S21 |  | S22
(MHz) | (dB) | (°) | (dB) | (°) | (dB) | (°)
F/MHz | S11 (dB) | S11 (deg) | S21 (dB) | S21 (deg) | S22 (dB) | S22 (deg)
10 | -43.9483 | 4.1473 | -0.068722 | -16.5626 | -40.2354 | -23.7922
10.495 | -44.1975 | -2.15 | -0.070891 | -17.3764 | -39.7531 | -22.0008
10.99 | -42.8295 | -0.78 | -0.073639 | -18.1834 | -38.9937 | -29.8872
11.485 | -43.2847 | -7.9488 | -0.077478 | -18.9769 | -38.7462 | -26.7471
11.98 | -42.6328 | -10.294 | -0.076679 | -19.7805 | -38.8606 | -30.4869
12.475 | -42.4142 | -12.5999 | -0.081375 | -20.5983 | -39.0668 | -32.8679
12.97 | -42.4235 | -15.8399 | -0.081324 | -21.3942 | -38.4633 | -34.9056
13.465 | -42.0663 | -16.1202 | -0.080377 | -22.1967 | -38.5324 | -37.53
13.96 | -41.7367 | -21.4599 | -0.084195 | -23.0009 | -38.0906 | -39.9901
14.455 | -41.4417 | -20.9621 | -0.086353 | -23.7831 | -38.0892 | -42.5068
14.95 | -41.7503 | -23.4394 | -0.085852 | -24.5897 | -37.6531 | -45.4181
15.445 | -41.011 | -27.2391 | -0.087319 | -25.3989 | -37.9258 | -45.7584
15.94 | -40.8122 | -29.5238 | -0.089021 | -26.2086 | -37.0496 | -48.4524
16.435 | -40.3733 | -31.222 | -0.089638 | -27.0046 | -37.6179 | -50.4171
16.93 | -40.3712 | -31.8064 | -0.091131 | -27.815 | -37.0487 | -51.5611
17.425 | -40.3292 | -35.9878 | -0.091357 | -28.6146 | -37.3263 | -53.056
17.92 | -39.9165 | -36.7856 | -0.093933 | -29.409 | -36.9698 | -55.8225
18.415 | -39.723 | -38.0523 | -0.095709 | -30.2324 | -36.5656 | -56.2499
18.91 | -39.5114 | -41.0793 | -0.097731 | -31.023 | -36.7058 | -58.5497
19.405 | -39.3264 | -41.2324 | -0.099229 | -31.8308 | -36.2236 | -60.024
19.9 | -38.9227 | -42.611 | -0.099457 | -32.637 | -36.1746 | -62.2887
20.395 | -38.7984 | -46.0869 | -0.10118 | -33.4339 | -36.0125 | -63.8766
20.89 | -38.802 | -47.011 | -0.10293 | -34.2359 | -36.0807 | -66.0115
21.385 | -38.3816 | -49.2506 | -0.10381 | -35.0481 | -35.7826 | -65.9972
21.88 | -38.1049 | -50.5638 | -0.10647 | -35.8467 | -35.5816 | -69.0017
22.375 | -38.083 | -51.6603 | -0.10776 | -36.6514 | -35.5037 | -69.0798
22.87 | -37.8095 | -52.5464 | -0.10817 | -37.4427 | -35.3414 | -71.6137
23.365 | -37.5326 | -55.1626 | -0.11008 | -38.243 | -35.1363 | -71.6853
23.86 | -37.4207 | -56.9094 | -0.11113 | -39.0582 | -35.2256 | -73.0446
24.355 | -37.3507 | -58.0725 | -0.11194 | -39.8599 | -34.8811 | -74.68
24.85 | -37.1548 | -60.0887 | -0.11424 | -40.6504 | -34.7029 | -74.5992
25.345 | -37.0222 | -62.2776 | -0.1151 | -41.4524 | -34.9105 | -77.0382
25.84 | -36.8473 | -62.4578 | -0.11679 | -42.257 | -34.5353 | -78.3467
26.335 | -36.7745 | -63.8603 | -0.11699 | -43.0506 | -34.638 | -79.2584
26.83 | -36.4642 | -65.9928 | -0.11839 | -43.8597 | -34.5539 | -80.0371
27.325 | -36.4794 | -67.3861 | -0.11968 | -44.6526 | -34.2927 | -81.0371
27.82 | -36.2038 | -68.8575 | -0.12025 | -45.4519 | -34.3049 | -83.2923
28.315 | -36.0965 | -70.1744 | -0.12085 | -46.2544 | -34.2355 | -82.9391
28.81 | -35.8389 | -72.5251 | -0.12323 | -47.0572 | -34.1459 | -84.971
29.305 | -35.832 | -73.1053 | -0.12316 | -47.8541 | -34.0573 | -86.1348
29.8 | -35.6679 | -74.1447 | -0.12434 | -48.6517 | -33.8927 | -86.6012
30.295 | -35.4313 | -76.1273 | -0.12655 | -49.4494 | -33.948 | -87.8937
30.79 | -35.2694 | -77.1258 | -0.12702 | -50.262 | -33.7676 | -87.984
31.285 | -35.1701 | -78.5548 | -0.1281 | -51.0547 | -33.7449 | -89.5781
31.78 | -35.0668 | -79.7091 | -0.12971 | -51.8579 | -33.6085 | -90.7308
32.275 | -34.8838 | -80.6358 | -0.13046 | -52.6537 | -33.3601 | -92.3138
32.77 | -34.7989 | -82.52 | -0.13308 | -53.4553 | -33.3748 | -92.9081
33.265 | -34.6243 | -83.2596 | -0.13257 | -54.2641 | -33.2318 | -92.8989
33.76 | -34.4415 | -84.9378 | -0.1341 | -55.0501 | -33.2305 | -95.766
34.255 | -34.4186 | -86.1108 | -0.1358 | -55.8592 | -33.1143 | -95.5488
34.75 | -34.3187 | -86.7038 | -0.13632 | -56.6556 | -33.0919 | -97.2735
35.245 | -34.101 | -88.2691 | -0.13678 | -57.4536 | -33.0227 | -98.1372
35.74 | -33.9586 | -90.0733 | -0.13845 | -58.2523 | -32.9615 | -99.2117
36.235 | -33.8995 | -91.0738 | -0.13979 | -59.0524 | -32.8407 | -100.0447
36.73 | -33.7625 | -91.9577 | -0.14048 | -59.8512 | -32.8264 | -101.0084
37.225 | -33.6254 | -93.5337 | -0.14288 | -60.6458 | -32.5712 | -103.104
37.72 | -33.5341 | -94.5718 | -0.14345 | -61.4529 | -32.6556 | -103.8061
38.215 | -33.4495 | -95.6805 | -0.1443 | -62.2474 | -32.5069 | -104.6709
38.71 | -33.3259 | -97.0635 | -0.14538 | -63.0475 | -32.4755 | -105.5354
39.205 | -33.2379 | -97.7005 | -0.14618 | -63.8491 | -32.3022 | -106.0073
39.7 | -33.0464 | -99.4444 | -0.14687 | -64.6474 | -32.2976 | -107.3048
40.195 | -32.9966 | -100.0916 | -0.14836 | -65.445 | -32.2986 | -107.8331
40.69 | -32.9421 | -101.5532 | -0.14977 | -66.242 | -32.2512 | -109.3044
41.185 | -32.8104 | -102.5938 | -0.15074 | -67.0425 | -32.1578 | -109.9654
41.68 | -32.6809 | -103.9443 | -0.15179 | -67.85 | -32.0469 | -111.1182
42.175 | -32.515 | -104.877 | -0.15228 | -68.6472 | -31.9457 | -111.6014
42.67 | -32.4807 | -106.1726 | -0.1537 | -69.4425 | -31.9221 | -112.6121
43.165 | -32.371 | -107.2619 | -0.15449 | -70.2452 | -31.8603 | -114.1191
43.66 | -32.3635 | -108.498 | -0.15474 | -71.042 | -31.9425 | -114.4388
44.155 | -32.2235 | -109.8251 | -0.15597 | -71.841 | -31.8941 | -115.4674
44.65 | -32.0971 | -110.4475 | -0.15718 | -72.6437 | -31.8225 | -115.6858
45.145 | -32.0188 | -111.8984 | -0.15914 | -73.4423 | -31.6995 | -117.4093
45.64 | -31.9186 | -112.7363 | -0.15897 | -74.2435 | -31.6499 | -118.1016
46.135 | -31.8125 | -113.9623 | -0.16013 | -75.0424 | -31.6427 | -118.8828
46.63 | -31.7452 | -115.3673 | -0.16153 | -75.8402 | -31.583 | -120.1581
47.125 | -31.6503 | -116.6578 | -0.1626 | -76.6393 | -31.5743 | -120.8962
47.62 | -31.5758 | -117.4495 | -0.1624 | -77.4458 | -31.4829 | -121.4493
48.115 | -31.4942 | -118.6686 | -0.16396 | -78.2396 | -31.4241 | -122.098
48.61 | -31.3932 | -119.2859 | -0.1645 | -79.0419 | -31.4698 | -122.9356
49.105 | -31.3223 | -120.3879 | -0.16547 | -79.8413 | -31.3762 | -123.4053
49.6 | -31.2355 | -121.975 | -0.16714 | -80.6357 | -31.3511 | -125.1567
50.095 | -31.1612 | -122.8158 | -0.16733 | -81.4352 | -31.3469 | -125.456
50.59 | -31.1044 | -124.0922 | -0.16842 | -82.2344 | -31.3427 | -126.4312
51.085 | -31.0377 | -125.1459 | -0.16906 | -83.0313 | -31.3762 | -127.0388
51.58 | -30.9479 | -126.2705 | -0.17056 | -83.8317 | -31.3315 | -128.0324
52.075 | -30.8988 | -127.2597 | -0.1702 | -84.6299 | -31.3782 | -128.8524
52.57 | -30.8269 | -128.1094 | -0.17136 | -85.4263 | -31.2966 | -129.1501
53.065 | -30.8047 | -129.4294 | -0.17242 | -86.2311 | -31.3457 | -130.5161
53.56 | -30.6971 | -130.7828 | -0.17323 | -87.031 | -31.3042 | -131.8052
54.055 | -30.6084 | -131.6848 | -0.17421 | -87.8236 | -31.2652 | -132.2895
54.55 | -30.557 | -133.0238 | -0.17373 | -88.6163 | -31.2431 | -134.0423
55.045 | -30.4808 | -134.0084 | -0.17568 | -89.4303 | -31.3273 | -133.6978
55.54 | -30.4451 | -134.4124 | -0.17735 | -90.2196 | -31.3512 | -133.9247
56.035 | -30.3059 | -136.0222 | -0.17845 | -91.0147 | -31.1649 | -135.3847
56.53 | -30.2907 | -137.3237 | -0.178 | -91.8177 | -31.2583 | -136.9432
57.025 | -30.2336 | -138.1815 | -0.18093 | -92.6154 | -31.3341 | -138.4703
57.52 | -30.219 | -139.7339 | -0.18119 | -93.41 | -31.3252 | -138.8605
58.015 | -30.1107 | -139.954 | -0.18187 | -94.216 | -31.2425 | -138.7198
58.51 | -30.0571 | -141.2423 | -0.18213 | -95.0127 | -31.3232 | -140.1017
59.005 | -30.0437 | -142.1891 | -0.1845 | -95.8093 | -31.2285 | -140.039
59.5 | -29.916 | -143.3196 | -0.18435 | -96.6005 | -31.3639 | -139.9976
59.995 | -29.9873 | -144.6343 | -0.18623 | -97.3996 | -31.4328 | -142.5607
60.49 | -29.8561 | -145.4117 | -0.18536 | -98.1935 | -31.3981 | -142.752
60.985 | -29.7941 | -146.6456 | -0.18857 | -99.0011 | -31.431 | -143.8879
61.48 | -29.8022 | -147.6298 | -0.18878 | -99.7884 | -31.4732 | -144.7491
61.975 | -29.703 | -149.0319 | -0.18856 | -100.5916 | -31.4104 | -145.6308
62.47 | -29.6825 | -150.2697 | -0.18966 | -101.3906 | -31.4885 | -147.4727
62.965 | -29.671 | -150.9245 | -0.1907 | -102.189 | -31.5094 | -146.3769
63.46 | -29.5635 | -152.1082 | -0.19168 | -103.0026 | -31.4621 | -148.0125
63.955 | -29.5895 | -153.8748 | -0.19328 | -103.7818 | -31.5753 | -150.3696
64.45 | -29.5462 | -154.2479 | -0.19382 | -104.5911 | -31.5744 | -148.8869
64.945 | -29.4931 | -154.9216 | -0.19398 | -105.3784 | -31.7058 | -149.4685
65.44 | -29.4492 | -156.4236 | -0.19488 | -106.1667 | -31.7372 | -151.1226
65.935 | -29.4172 | -157.5523 | -0.19659 | -106.9741 | -31.8035 | -152.0129
66.43 | -29.3914 | -158.688 | -0.19778 | -107.7806 | -31.7291 | -151.9206
66.925 | -29.2792 | -159.507 | -0.19931 | -108.572 | -31.8302 | -152.8238
67.42 | -29.3188 | -160.7322 | -0.1978 | -109.3655 | -31.9198 | -153.6709
67.915 | -29.231 | -161.6255 | -0.20006 | -110.1649 | -31.9395 | -154.8532
68.41 | -29.2104 | -163.1181 | -0.20032 | -110.9654 | -31.9233 | -155.4869
68.905 | -29.2368 | -164.2262 | -0.20136 | -111.7596 | -31.8699 | -156.411
69.4 | -29.1781 | -165.0732 | -0.2022 | -112.559 | -32.0529 | -156.5767
69.895 | -29.1109 | -166.0556 | -0.20287 | -113.3509 | -32.0701 | -156.7726
70.39 | -29.1305 | -167.3695 | -0.20491 | -114.1549 | -32.1663 | -158.4662
70.885 | -29.0891 | -168.3082 | -0.20533 | -114.9472 | -32.1976 | -158.9248
71.38 | -29.0503 | -169.206 | -0.20642 | -115.7439 | -32.4017 | -159.0717
71.875 | -28.9883 | -170.8949 | -0.20658 | -116.5542 | -32.1543 | -160.6384
72.37 | -29.0018 | -171.3176 | -0.20833 | -117.349 | -32.4498 | -161.2967
72.865 | -29.0344 | -172.7793 | -0.20802 | -118.1361 | -32.5276 | -161.5409
73.36 | -28.982 | -173.8109 | -0.20915 | -118.9419 | -32.5594 | -162.9791
73.855 | -28.9355 | -174.9494 | -0.20947 | -119.7328 | -32.5203 | -163.0124
74.35 | -28.9469 | -175.8401 | -0.21137 | -120.5276 | -32.6632 | -163.8738
74.845 | -28.8972 | -177.0987 | -0.21259 | -121.3289 | -32.6704 | -163.7985
75.34 | -28.9003 | -178.1524 | -0.21285 | -122.1225 | -32.8722 | -164.7992
75.835 | -28.8727 | -179.2781 | -0.21304 | -122.9155 | -32.9394 | -166.2869
76.33 | -28.8955 | 179.6161 | -0.21442 | -123.7176 | -33.037 | -167.2438
76.825 | -28.8869 | 178.1693 | -0.21554 | -124.513 | -33.1134 | -167.9222
77.32 | -28.8261 | 177.2484 | -0.21461 | -125.3122 | -33.1431 | -167.9644
77.815 | -28.8451 | 176.1419 | -0.21802 | -126.1089 | -33.3432 | -169.0197
78.31 | -28.8404 | 175.1455 | -0.21732 | -126.9029 | -33.486 | -169.4409
78.805 | -28.8031 | 173.5741 | -0.21767 | -127.7066 | -33.3706 | -169.7901
79.3 | -28.8499 | 173.0216 | -0.21897 | -128.5015 | -33.5302 | -170.7743
79.795 | -28.8304 | 171.6308 | -0.21903 | -129.2959 | -33.8251 | -169.8074
80.29 | -28.8109 | 170.9044 | -0.22063 | -130.0931 | -33.8473 | -170.366
80.785 | -28.7764 | 169.7487 | -0.22058 | -130.893 | -34.0584 | -171.878
81.28 | -28.778 | 168.7005 | -0.22256 | -131.6927 | -34.027 | -172.6737
81.775 | -28.801 | 167.3195 | -0.22349 | -132.4862 | -34.158 | -172.4912
82.27 | -28.7914 | 165.9978 | -0.22362 | -133.2885 | -34.1866 | -173.6952
82.765 | -28.8456 | 164.9928 | -0.2244 | -134.0786 | -34.4567 | -174.2297
83.26 | -28.8257 | 164.0374 | -0.22579 | -134.8741 | -34.5742 | -175.1489
83.755 | -28.8061 | 162.5151 | -0.22691 | -135.6781 | -34.5724 | -175.4479
84.25 | -28.7974 | 161.7241 | -0.22693 | -136.4708 | -34.9101 | -175.9596
84.745 | -28.7881 | 160.414 | -0.22817 | -137.2656 | -35.1093 | -176.3841
85.24 | -28.8762 | 159.2508 | -0.22896 | -138.0632 | -35.2151 | -176.6178
85.735 | -28.8531 | 158.2172 | -0.22898 | -138.8608 | -35.3356 | -177.5693
86.23 | -28.8485 | 156.9835 | -0.23084 | -139.6588 | -35.3275 | -177.1651
86.725 | -28.8598 | 155.9508 | -0.23075 | -140.4544 | -35.6411 | -177.5673
87.22 | -28.9071 | 154.7013 | -0.23113 | -141.2524 | -35.6957 | -178.0327
87.715 | -28.8754 | 153.6402 | -0.23232 | -142.0496 | -35.9919 | -179.0106
88.21 | -28.9533 | 152.3258 | -0.23268 | -142.8458 | -36.1803 | -179.0643
88.705 | -28.8985 | 151.4595 | -0.23423 | -143.6401 | -36.2684 | 179.3696
89.2 | -28.8998 | 150.34 | -0.23416 | -144.432 | -36.6902 | 179.5897
89.695 | -28.9363 | 148.942 | -0.23574 | -145.2289 | -36.8301 | 178.789
90.19 | -28.94 | 147.805 | -0.23562 | -146.0284 | -37.0391 | 178.9198
90.685 | -28.9848 | 146.4411 | -0.23653 | -146.8259 | -37.0833 | 179.0629
91.18 | -28.9896 | 145.4508 | -0.23788 | -147.6192 | -37.4801 | 179.0191
91.675 | -29.0058 | 144.0157 | -0.23869 | -148.4106 | -37.6783 | 177.9525
92.17 | -29.0265 | 142.9276 | -0.23949 | -149.2101 | -37.8818 | 178.342
92.665 | -29.0485 | 141.4758 | -0.239 | -150.0086 | -38.2473 | 178.6705
93.16 | -29.0626 | 140.6218 | -0.24069 | -150.8133 | -38.4346 | 177.1575
93.655 | -29.1058 | 139.0428 | -0.24078 | -151.6025 | -38.453 | 178.4339
94.15 | -29.1174 | 138.0666 | -0.24161 | -152.3987 | -38.8982 | 179.1501
94.645 | -29.1859 | 136.6566 | -0.24224 | -153.1986 | -39.2051 | 177.3904
95.14 | -29.2195 | 135.5119 | -0.24265 | -153.992 | -39.3722 | 177.6589
95.635 | -29.2281 | 134.485 | -0.24367 | -154.7919 | -39.6214 | 177.083
96.13 | -29.248 | 133.0676 | -0.24463 | -155.5873 | -40.0633 | 178.4869
96.625 | -29.3119 | 131.7858 | -0.24471 | -156.3782 | -40.3229 | 176.913
97.12 | -29.3322 | 130.4789 | -0.24582 | -157.1802 | -40.4413 | 177.8885
97.615 | -29.3945 | 129.2753 | -0.24632 | -157.974 | -41.1614 | 179.6033
98.11 | -29.3692 | 127.8655 | -0.2463 | -158.7688 | -41.2641 | -179.5253
98.605 | -29.4594 | 126.5407 | -0.24759 | -159.5692 | -41.639 | -179.978
99.1 | -29.4905 | 125.4129 | -0.24774 | -160.3686 | -41.6881 | -178.9278
99.595 | -29.4808 | 123.9855 | -0.24798 | -161.1594 | -42.3557 | -176.9703
100.09 | -29.5564 | 122.6079 | -0.24955 | -161.9594 | -42.4543 | -176.3702
100.585 | -29.5917 | 121.7124 | -0.25012 | -162.7531 | -43.7558 | -175.3136
101.08 | -29.644 | 119.9764 | -0.2512 | -163.5518 | -43.3376 | -173.4183
101.575 | -29.6698 | 118.5859 | -0.2514 | -164.3471 | -44.0984 | -172.1453
102.07 | -29.7643 | 117.3406 | -0.25092 | -165.1475 | -44.3159 | -174.1023
102.565 | -29.784 | 116.1386 | -0.25221 | -165.9442 | -44.8773 | -168.7019
103.06 | -29.8426 | 114.606 | -0.25297 | -166.7353 | -45.2178 | -167.5136
103.555 | -29.8678 | 113.1208 | -0.25359 | -167.5279 | -45.7475 | -161.2511
104.05 | -29.9379 | 111.91 | -0.25427 | -168.3306 | -46.1828 | -161.6694
104.545 | -30.0105 | 110.5827 | -0.25465 | -169.1273 | -46.8186 | -158.5092
105.04 | -30.0265 | 109.1587 | -0.25537 | -169.9209 | -47.0419 | -152.8581
105.535 | -30.0748 | 107.7576 | -0.25621 | -170.7178 | -47.6213 | -144.526
106.03 | -30.1541 | 106.3457 | -0.25649 | -171.5161 | -47.8519 | -142.4061
106.525 | -30.2288 | 104.9295 | -0.25644 | -172.3131 | -47.9995 | -140.8732
107.02 | -30.2598 | 103.4244 | -0.2576 | -173.106 | -48.1064 | -130.7145
107.515 | -30.2993 | 101.6443 | -0.25745 | -173.9062 | -47.451 | -129.0032
108.01 | -30.3613 | 100.4889 | -0.2582 | -174.7025 | -48.2238 | -121.1991
108.505 | -30.4233 | 98.8314 | -0.25954 | -175.4995 | -47.8915 | -121.0862
109 | -30.499 | 97.5822 | -0.25961 | -176.2959 | -48.2317 | -110.8142

## Cable "2m"
Measurements made using standards comprising SHORT, OPEN, and 50Ω (actual 50.95Ω), via a MS147 jack. Cable data include the push-on female jack. S22 (jack end) is worse than the S11 (SMA(f) end). Field loads are measured to be 19.6, 62.8 and 194.7Ω. A priori values were 19.49, 49.99, and 194.65Ω. Solder cracks formed during transport.
Frequency | S11 |  | S21 |  | S22
(MHz) | (dB) | (°) | (dB) | (°) | (dB) | (°)
10 | -35.0994 | 5.9075 | -0.1421 | -32.6637 | -34.4232 | -6.5645
10.495 | -34.7802 | 3.0064 | -0.1466 | -34.2465 | -34.2167 | -10.3132
10.99 | -34.6121 | 0.22252 | -0.15086 | -35.8282 | -34.0721 | -11.2738
11.485 | -34.5293 | -1.9491 | -0.15408 | -37.4142 | -33.6824 | -14.822
11.98 | -34.2583 | -5.1343 | -0.15836 | -38.998 | -33.8384 | -15.1277
12.475 | -34.0268 | -8.0062 | -0.16159 | -40.5962 | -33.9881 | -17.9045
12.97 | -34.0288 | -9.2189 | -0.16374 | -42.1718 | -33.397 | -20.261
13.465 | -33.972 | -11.9407 | -0.16457 | -43.7607 | -33.6028 | -20.8931
13.96 | -34.0181 | -14.0843 | -0.17037 | -45.3369 | -33.292 | -24.1026
14.455 | -33.8465 | -17.0615 | -0.17178 | -46.9138 | -33.5493 | -24.2724
14.95 | -33.7165 | -18.7601 | -0.17662 | -48.5018 | -33.5757 | -28.9716
15.445 | -33.7163 | -22.3163 | -0.17692 | -50.0865 | -33.5022 | -29.173
15.94 | -33.69 | -23.3548 | -0.18136 | -51.6678 | -33.2086 | -31.1997
16.435 | -33.4327 | -25.8313 | -0.18296 | -53.2698 | -33.2768 | -34.5954
16.93 | -33.4577 | -28.9888 | -0.18627 | -54.8495 | -33.2719 | -35.9986
17.425 | -33.3878 | -30.5296 | -0.18773 | -56.4331 | -33.4996 | -36.5544
17.92 | -33.3266 | -32.5569 | -0.19078 | -58.0069 | -33.3772 | -39.4035
18.415 | -33.2459 | -34.845 | -0.19427 | -59.6115 | -33.1506 | -41.6324
18.91 | -33.2259 | -37.7267 | -0.19739 | -61.1932 | -33.4294 | -43.6972
19.405 | -33.1319 | -39.3311 | -0.20075 | -62.7712 | -33.2538 | -45.8041
19.9 | -33.1741 | -42.1543 | -0.20254 | -64.3656 | -33.2827 | -46.0508
20.395 | -33.0423 | -44.5935 | -0.20669 | -65.94 | -33.3426 | -49.4233
20.89 | -33.1048 | -47.0764 | -0.20839 | -67.526 | -33.6112 | -51.0982
21.385 | -32.9135 | -49.8141 | -0.20976 | -69.1096 | -33.459 | -54.0337
21.88 | -32.8979 | -51.0535 | -0.21428 | -70.6875 | -33.4018 | -55.019
22.375 | -32.9533 | -53.4579 | -0.21678 | -72.2819 | -33.3807 | -56.6516
22.87 | -33.0124 | -55.9422 | -0.2187 | -73.8491 | -33.5619 | -58.0519
23.365 | -32.9507 | -58.9008 | -0.22123 | -75.4389 | -33.3912 | -61.1185
23.86 | -32.9111 | -60.8431 | -0.22231 | -77.0246 | -33.5798 | -61.8001
24.355 | -32.9756 | -63.2126 | -0.22675 | -78.6075 | -33.6219 | -64.5506
24.85 | -32.8864 | -66.0678 | -0.22865 | -80.1791 | -33.4999 | -67.5178
25.345 | -32.9747 | -68.2634 | -0.23198 | -81.7695 | -33.7627 | -66.6033
25.84 | -32.9272 | -71.2017 | -0.23361 | -83.3447 | -33.6864 | -70.6641
26.335 | -32.9784 | -73.0328 | -0.23466 | -84.9252 | -33.9024 | -70.8444
26.83 | -33.0013 | -75.8744 | -0.2372 | -86.5116 | -33.8447 | -72.7856
27.325 | -33.014 | -78.2948 | -0.2397 | -88.0831 | -33.8052 | -75.0809
27.82 | -33.0242 | -80.9534 | -0.24183 | -89.6611 | -34.0083 | -77.06
28.315 | -33.0505 | -83.453 | -0.24482 | -91.2443 | -33.988 | -77.9027
28.81 | -33.0256 | -86.1272 | -0.24642 | -92.8265 | -34.1061 | -80.1535
29.305 | -33.1432 | -88.6112 | -0.24892 | -94.4061 | -34.3078 | -81.5938
29.8 | -33.1037 | -91.0864 | -0.25065 | -95.9822 | -34.1081 | -83.9249
30.295 | -33.1569 | -93.8343 | -0.25408 | -97.5636 | -34.2255 | -85.9383
30.79 | -33.1717 | -96.6003 | -0.25564 | -99.1474 | -34.3055 | -87.5051
31.285 | -33.2022 | -98.7482 | -0.25695 | -100.7173 | -34.3606 | -87.9531
31.78 | -33.3288 | -101.6205 | -0.26014 | -102.299 | -34.5456 | -90.3198
32.275 | -33.3191 | -104.1082 | -0.26141 | -103.8833 | -34.6426 | -92.826
32.77 | -33.3713 | -106.9663 | -0.26468 | -105.4584 | -34.778 | -94.3064
33.265 | -33.3427 | -109.2331 | -0.2666 | -107.0383 | -34.7256 | -96.5189
33.76 | -33.5001 | -112.3089 | -0.26837 | -108.6098 | -35.0658 | -97.2813
34.255 | -33.5142 | -114.8508 | -0.27103 | -110.1931 | -35.1517 | -99.3982
34.75 | -33.5686 | -117.3432 | -0.27232 | -111.769 | -35.3695 | -100.0664
35.245 | -33.6626 | -119.9472 | -0.27492 | -113.3494 | -35.5457 | -102.1333
35.74 | -33.6667 | -123.0353 | -0.2771 | -114.9303 | -35.5015 | -103.7554
36.235 | -33.7936 | -126.0464 | -0.27858 | -116.513 | -35.8509 | -104.9641
36.73 | -33.8632 | -128.5575 | -0.28029 | -118.0887 | -35.9217 | -107.3047
37.225 | -33.9202 | -132.0137 | -0.2846 | -119.6628 | -36.3165 | -109.6223
37.72 | -34.0533 | -134.3279 | -0.28608 | -121.2437 | -36.5248 | -110.7674
38.215 | -34.0836 | -137.2317 | -0.28787 | -122.8195 | -36.8116 | -112.1402
38.71 | -34.1305 | -140.1674 | -0.28991 | -124.3957 | -36.9814 | -113.2256
39.205 | -34.2124 | -143.364 | -0.29156 | -125.9753 | -37.1546 | -116.4055
39.7 | -34.2593 | -146.2168 | -0.29339 | -127.5509 | -37.3641 | -117.4185
40.195 | -34.3707 | -149.3995 | -0.29549 | -129.1315 | -37.5875 | -118.5302
40.69 | -34.4782 | -152.0893 | -0.29775 | -130.7076 | -37.8364 | -119.0663
41.185 | -34.4967 | -155.0955 | -0.30068 | -132.2828 | -38.2933 | -120.9413
41.68 | -34.5708 | -158.3833 | -0.30252 | -133.8633 | -38.5191 | -124.0235
42.175 | -34.6477 | -161.229 | -0.30377 | -135.4405 | -38.7172 | -124.6596
42.67 | -34.714 | -164.4586 | -0.30593 | -137.0138 | -38.9549 | -126.3058
43.165 | -34.8421 | -167.2655 | -0.30765 | -138.5936 | -39.623 | -126.9924
43.66 | -34.8453 | -170.9072 | -0.30962 | -140.1729 | -39.8052 | -128.5727
44.155 | -34.9158 | -173.8855 | -0.31152 | -141.7484 | -40.1933 | -129.0678
44.65 | -35.1244 | -176.5859 | -0.31327 | -143.3258 | -40.7115 | -131.9268
45.145 | -35.1327 | 179.3395 | -0.31579 | -144.9035 | -41.1336 | -132.534
45.64 | -35.2477 | 176.6079 | -0.31706 | -146.4826 | -41.6304 | -134.1778
46.135 | -35.3333 | 172.474 | -0.31964 | -148.0607 | -41.8985 | -135.1128
46.63 | -35.3201 | 169.6579 | -0.32184 | -149.6333 | -42.5916 | -135.1259
47.125 | -35.3656 | 166.214 | -0.32378 | -151.2097 | -43.1956 | -136.3319
47.62 | -35.4728 | 162.9598 | -0.32437 | -152.79 | -43.7066 | -138.1259
48.115 | -35.5252 | 159.0293 | -0.32701 | -154.3666 | -44.2711 | -139.7705
48.61 | -35.636 | 155.5689 | -0.32806 | -155.9416 | -44.7841 | -139.675
49.105 | -35.7006 | 152.6448 | -0.33015 | -157.5186 | -45.844 | -141.6359
49.6 | -35.6876 | 149.1219 | -0.33237 | -159.0918 | -47.1635 | -137.9097
50.095 | -35.8105 | 145.5025 | -0.3337 | -160.667 | -47.8491 | -142.3009
50.59 | -35.8584 | 141.6111 | -0.33569 | -162.2452 | -48.9391 | -139.3143
51.085 | -35.8938 | 138.287 | -0.33711 | -163.822 | -49.9054 | -137.7041
51.58 | -35.9408 | 134.6636 | -0.33954 | -165.3974 | -51.4907 | -135.8331
52.075 | -35.9864 | 130.9798 | -0.33979 | -166.9716 | -52.5067 | -126.8614
52.57 | -36.0313 | 127.6626 | -0.34231 | -168.5485 | -54.1353 | -121.2001
53.065 | -35.9805 | 123.2675 | -0.34413 | -170.1347 | -54.1031 | -107.672
53.56 | -36.0519 | 120.3858 | -0.34503 | -171.6949 | -56.7332 | -79.6694
54.055 | -36.111 | 115.6024 | -0.3466 | -173.2697 | -56.0956 | -80.9443
54.55 | -36.1252 | 112.3748 | -0.34872 | -174.8452 | -54.1016 | -63.9445
55.045 | -36.1434 | 109.3951 | -0.35047 | -176.4248 | -55.1796 | -37.5601
55.54 | -36.0931 | 105.5847 | -0.35361 | -178.0009 | -52.9325 | -38.0062
56.035 | -36.0903 | 101.5071 | -0.35477 | -179.5638 | -51.0687 | -33.6861
56.53 | -36.2049 | 97.8764 | -0.35551 | -181.1476 | -49.6057 | -33.2071
57.025 | -36.0945 | 94.2736 | -0.35733 | -182.7141 | -47.8774 | -29.4904
57.52 | -36.0647 | 89.8552 | -0.35838 | -184.2911 | -47.4924 | -27.9874
58.015 | -36.0691 | 86.1587 | -0.35953 | -185.8851 | -46.3635 | -24.9644
58.51 | -36.1843 | 84.0009 | -0.362 | -187.4485 | -45.2423 | -27.1631
59.005 | -35.9958 | 79.2309 | -0.36438 | -189.0125 | -44.7324 | -25.1457
59.5 | -36.0641 | 76.6351 | -0.36474 | -190.5977 | -44.1373 | -25.3867
59.995 | -35.9838 | 72.805 | -0.36842 | -192.1636 | -43.0934 | -29.0851
60.49 | -35.9729 | 68.7583 | -0.36782 | -193.7332 | -42.7612 | -27.2947
60.985 | -36.1384 | 66.1273 | -0.36918 | -195.313 | -42.1838 | -28.6636
61.48 | -35.9725 | 61.6254 | -0.37171 | -196.8792 | -41.672 | -29.2981
61.975 | -35.8307 | 58.179 | -0.37233 | -198.4639 | -40.9517 | -31.548
62.47 | -36.0544 | 54.2732 | -0.37572 | -200.0312 | -40.7202 | -30.3474
62.965 | -35.8018 | 49.8457 | -0.37663 | -201.6143 | -40.3443 | -32.1206
63.46 | -35.7911 | 46.9257 | -0.37767 | -203.1895 | -39.9229 | -33.6012
63.955 | -35.6528 | 44.7436 | -0.37899 | -204.7564 | -38.9361 | -37.0556
64.45 | -35.7359 | 39.9664 | -0.38084 | -206.3356 | -39.0528 | -34.5951
64.945 | -35.7226 | 37.4005 | -0.38263 | -207.9088 | -38.6226 | -35.1239
65.44 | -35.5248 | 33.8059 | -0.38431 | -209.4808 | -38.6137 | -39.9089
65.935 | -35.6235 | 30.4476 | -0.38465 | -211.0604 | -37.9867 | -41.4781
66.43 | -35.4926 | 26.3852 | -0.38677 | -212.6367 | -37.7067 | -40.4393
66.925 | -35.5687 | 23.8082 | -0.38908 | -214.2027 | -37.3792 | -40.9745
67.42 | -35.2985 | 19.8194 | -0.38989 | -215.7811 | -37.0611 | -44.6858
67.915 | -35.4465 | 16.3792 | -0.39042 | -217.349 | -37.0406 | -45.4098
68.41 | -35.3391 | 12.9304 | -0.3932 | -218.9339 | -36.5914 | -46.5768
68.905 | -35.3499 | 9.8639 | -0.39595 | -220.5104 | -36.33 | -47.2657
69.4 | -35.2355 | 6.6476 | -0.39631 | -222.0753 | -36.0432 | -48.7251
69.895 | -35.124 | 3.5094 | -0.39623 | -223.6528 | -35.6357 | -49.4876
70.39 | -35.1348 | -0.89846 | -0.39987 | -225.226 | -35.5742 | -52.8308
70.885 | -35.0486 | -3.4317 | -0.40006 | -226.8002 | -35.2234 | -52.5571
71.38 | -35.0689 | -7.2003 | -0.40204 | -228.3695 | -35.298 | -55.1883
71.875 | -35.0264 | -10.3392 | -0.40303 | -229.9544 | -34.849 | -55.0497
72.37 | -35.1011 | -14.1218 | -0.40584 | -231.5315 | -34.7892 | -56.6346
72.865 | -34.8393 | -16.5048 | -0.40521 | -233.1045 | -34.6729 | -57.9485
73.36 | -34.9189 | -20.5406 | -0.40754 | -234.671 | -34.5933 | -60.4438
73.855 | -34.8475 | -23.3913 | -0.40821 | -236.2497 | -34.3153 | -60.1195
74.35 | -34.8578 | -26.9803 | -0.41045 | -237.8217 | -34.3099 | -61.7364
74.845 | -34.8261 | -30.4267 | -0.41119 | -239.3927 | -34.2682 | -62.9844
75.34 | -34.6047 | -33.4134 | -0.41241 | -240.9634 | -33.8933 | -65.7137
75.835 | -34.6578 | -36.9371 | -0.41334 | -242.5438 | -33.938 | -66.6348
76.33 | -34.5852 | -39.9371 | -0.41474 | -244.1173 | -33.6275 | -67.4396
76.825 | -34.6279 | -43.5962 | -0.41642 | -245.693 | -33.7878 | -69.4706
77.32 | -34.5386 | -47.0074 | -0.41701 | -247.2753 | -33.5994 | -70.3945
77.815 | -34.5116 | -50.2345 | -0.42037 | -248.842 | -33.5553 | -72.7486
78.31 | -34.4357 | -53.2037 | -0.4206 | -250.4104 | -33.3671 | -73.7961
78.805 | -34.4377 | -56.3246 | -0.42158 | -251.999 | -33.2443 | -74.2378
79.3 | -34.359 | -59.3468 | -0.42361 | -253.5675 | -33.2334 | -75.1142
79.795 | -34.4157 | -61.8761 | -0.42458 | -255.1375 | -33.2455 | -75.9715
80.29 | -34.3198 | -66.2393 | -0.42533 | -256.7145 | -33.1195 | -77.7587
80.785 | -34.314 | -69.808 | -0.42695 | -258.2888 | -33.1349 | -80.37
81.28 | -34.2534 | -72.5859 | -0.42854 | -259.866 | -32.9995 | -81.3646
81.775 | -34.1859 | -75.8776 | -0.43023 | -261.4421 | -32.8785 | -82.4971
82.27 | -34.1666 | -78.9129 | -0.43186 | -263.0162 | -32.798 | -83.7258
82.765 | -34.0899 | -82.2935 | -0.43263 | -264.5798 | -32.915 | -85.1528
83.26 | -34.1763 | -85.109 | -0.43455 | -266.1553 | -32.9026 | -85.9182
83.755 | -34.075 | -88.4478 | -0.43643 | -267.7369 | -32.7817 | -87.4275
84.25 | -34.0363 | -92.1402 | -0.43751 | -269.3045 | -32.8164 | -89.6244
84.745 | -34.0459 | -95.6307 | -0.4385 | -270.8809 | -32.8897 | -90.8302
85.24 | -33.9912 | -98.5014 | -0.43995 | -272.452 | -32.7803 | -91.6368
85.735 | -33.9934 | -101.6231 | -0.44128 | -274.0307 | -32.7617 | -92.8612
86.23 | -33.938 | -104.4677 | -0.4435 | -275.6051 | -32.6886 | -93.5825
86.725 | -33.8534 | -108.0944 | -0.44414 | -277.18 | -32.5814 | -95.5059
87.22 | -33.9227 | -110.8236 | -0.44596 | -278.7544 | -32.7591 | -96.0843
87.715 | -33.8035 | -114.5958 | -0.44754 | -280.3269 | -32.714 | -97.7566
88.21 | -33.8767 | -117.7554 | -0.4478 | -281.9023 | -32.8318 | -98.655
88.705 | -33.7791 | -120.9566 | -0.45023 | -283.4757 | -32.8425 | -99.988
89.2 | -33.7519 | -124.5891 | -0.45204 | -285.0397 | -32.8678 | -101.5644
89.695 | -33.7606 | -127.8726 | -0.45351 | -286.6233 | -32.9344 | -103.3981
90.19 | -33.6888 | -131.4584 | -0.45405 | -288.1955 | -33.0043 | -104.4664
90.685 | -33.6718 | -133.9604 | -0.45669 | -289.7745 | -32.9043 | -105.2765
91.18 | -33.7085 | -137.6244 | -0.45794 | -291.3407 | -33.1259 | -106.8527
91.675 | -33.5825 | -140.998 | -0.45901 | -292.9113 | -33.1325 | -107.694
92.17 | -33.6589 | -144.0206 | -0.46042 | -294.4879 | -33.2786 | -109.1608
92.665 | -33.6215 | -147.1294 | -0.46126 | -296.0579 | -33.3737 | -109.322
93.16 | -33.5556 | -150.6685 | -0.46355 | -297.6415 | -33.3489 | -112.1417
93.655 | -33.5221 | -153.6473 | -0.46483 | -299.2029 | -33.3303 | -112.15
94.15 | -33.5663 | -156.7919 | -0.46544 | -300.7829 | -33.508 | -112.8197
94.645 | -33.5299 | -160.0811 | -0.46727 | -302.3521 | -33.5992 | -114.1351
95.14 | -33.3918 | -163.7981 | -0.46866 | -303.9269 | -33.5364 | -115.1585
95.635 | -33.4104 | -166.7795 | -0.47079 | -305.5025 | -33.7015 | -116.3497
96.13 | -33.3756 | -170.2386 | -0.4716 | -307.0763 | -33.7527 | -117.0601
96.625 | -33.3507 | -173.6265 | -0.47275 | -308.6485 | -33.9447 | -118.235
97.12 | -33.3385 | -176.7531 | -0.47449 | -310.2234 | -33.993 | -119.5204
97.615 | -33.3073 | -179.8794 | -0.47625 | -311.7932 | -34.1186 | -119.208
98.11 | -33.3027 | 176.8627 | -0.47691 | -313.3682 | -34.2604 | -120.1892
98.605 | -33.2874 | 173.2974 | -0.479 | -314.9378 | -34.3602 | -121.6843
99.1 | -33.2269 | 170.2872 | -0.48021 | -316.5158 | -34.4091 | -122.8015
99.595 | -33.14 | 166.6153 | -0.48158 | -318.0815 | -34.6263 | -122.9082
100.09 | -33.1656 | 163.6325 | -0.48336 | -319.6605 | -34.7516 | -124.0132
100.585 | -33.1158 | 160.3673 | -0.48459 | -321.2291 | -35.0771 | -124.502
101.08 | -33.1571 | 156.773 | -0.48615 | -322.8014 | -35.1304 | -126.0625
101.575 | -33.0995 | 153.4723 | -0.48722 | -324.3773 | -35.3916 | -125.7622
102.07 | -33.0578 | 150.2389 | -0.48859 | -325.9493 | -35.4371 | -127.7387
102.565 | -33.0632 | 146.5824 | -0.48951 | -327.5234 | -35.596 | -127.7936
103.06 | -32.9802 | 143.456 | -0.49013 | -329.0951 | -35.8175 | -127.4545
103.555 | -32.981 | 139.9341 | -0.49274 | -330.6583 | -36.0104 | -127.6376
104.05 | -32.9612 | 136.7726 | -0.49298 | -332.2388 | -36.1429 | -129.3389
104.545 | -32.9275 | 133.4052 | -0.4955 | -333.8103 | -36.3297 | -129.2493
105.04 | -32.8231 | 130.3197 | -0.49645 | -335.3819 | -36.5453 | -129.3604
105.535 | -32.8952 | 127.0099 | -0.49884 | -336.9505 | -36.9641 | -128.5301
106.03 | -32.7821 | 123.5655 | -0.49859 | -338.5237 | -36.9619 | -129.8108
106.525 | -32.7799 | 120.1586 | -0.50046 | -340.0924 | -37.2311 | -129.6487
107.02 | -32.7126 | 116.8704 | -0.50225 | -341.6695 | -37.4651 | -129.8465
107.515 | -32.682 | 113.2931 | -0.50243 | -343.2376 | -37.3582 | -129.1627
108.01 | -32.6782 | 109.9289 | -0.50371 | -344.8171 | -37.8702 | -130.7127
108.505 | -32.5893 | 106.529 | -0.50527 | -346.3887 | -37.9822 | -129.3998
109 | -32.5728 | 103.7278 | -0.50685 | -347.9588 | -38.3164 | -128.3026

## 7dB, MM
LEDA 18May cable calibration by E. Tong. 05/31/18
Measurements made using standards comprising SHORT, OPEN, and 50Ω (actual 50.95Ω), via a MS147 jack. Cable data include the push-on female jack. S22 (jack end) is worse than the S11 (SMA(f) end). Field loads are measured to be 19.6, 62.8 and 194.7Ω. A priori values were 19.49, 49.99, and 194.65Ω. Solder cracks formed during transport.
| 7 dB attenuator (BW3) |  | SMA(m) barrel
Frequency | S21 |  | S21 |  | S11
(MHz) | (dB) | (°) | (dB) | (°) | (dB) | (°)
10 | -6.972 | -0.42205 | -0.009557 | -0.20606 | < -50 | --
10.495 | -6.9758 | -0.29039 | -0.0082672 | -0.21292 | < -50 | --
10.99 | -6.9637 | -0.36917 | -0.014255 | -0.24653 | < -50 | --
11.485 | -6.9792 | -0.39612 | -0.011481 | -0.24328 | < -50 | --
11.98 | -6.9765 | -0.37095 | -0.015886 | -0.21972 | < -50 | --
12.475 | -6.9735 | -0.39521 | -0.019326 | -0.2706 | < -50 | --
12.97 | -6.9776 | -0.42245 | -0.0092684 | -0.29301 | < -50 | --
13.465 | -6.9739 | -0.38564 | -0.010495 | -0.26994 | < -50 | --
13.96 | -6.9726 | -0.42451 | -0.0059499 | -0.31995 | < -50 | --
14.455 | -6.983 | -0.40094 | -0.0171 | -0.35825 | < -50 | --
14.95 | -6.9779 | -0.49324 | -0.011806 | -0.34945 | < -50 | --
15.445 | -6.9835 | -0.47505 | -0.014084 | -0.36179 | < -50 | --
15.94 | -6.9815 | -0.52898 | -0.0079638 | -0.37857 | < -50 | --
16.435 | -6.9739 | -0.51496 | -0.019307 | -0.37742 | < -50 | --
16.93 | -6.9697 | -0.52792 | -0.012631 | -0.48186 | < -50 | --
17.425 | -6.9729 | -0.51415 | -0.016149 | -0.39634 | < -50 | --
17.92 | -6.9811 | -0.5569 | -0.012849 | -0.44827 | < -50 | --
18.415 | -6.9821 | -0.60377 | -0.01546 | -0.46608 | < -50 | --
18.91 | -6.9736 | -0.57319 | -0.011516 | -0.45284 | < -50 | --
19.405 | -6.9733 | -0.60328 | -0.010915 | -0.48255 | < -50 | --
19.9 | -6.9788 | -0.64043 | -0.012209 | -0.47564 | < -50 | --
20.395 | -6.9829 | -0.62268 | -0.0073841 | -0.46648 | < -50 | --
20.89 | -6.9768 | -0.64803 | -0.015157 | -0.52311 | < -50 | --
21.385 | -6.9792 | -0.68796 | -0.017128 | -0.52348 | < -50 | --
21.88 | -6.9751 | -0.68683 | -0.014401 | -0.53753 | < -50 | --
22.375 | -6.976 | -0.69499 | -0.012138 | -0.56503 | < -50 | --
22.87 | -6.9762 | -0.7288 | -0.01145 | -0.5708 | < -50 | --
23.365 | -6.9773 | -0.7135 | -0.010493 | -0.60581 | < -50 | --
23.86 | -6.9817 | -0.75057 | -0.012435 | -0.6319 | < -50 | --
24.355 | -6.9757 | -0.76374 | -0.0076203 | -0.61479 | < -50 | --
24.85 | -6.9766 | -0.77747 | -0.011633 | -0.60789 | < -50 | --
25.345 | -6.9747 | -0.7911 | -0.0066904 | -0.63389 | < -50 | --
25.84 | -6.9771 | -0.80695 | -0.012004 | -0.6776 | < -50 | --
26.335 | -6.977 | -0.83746 | -0.014578 | -0.67757 | < -50 | --
26.83 | -6.9831 | -0.88242 | -0.011669 | -0.70023 | < -50 | --
27.325 | -6.9788 | -0.86727 | -0.01049 | -0.70058 | < -50 | --
27.82 | -6.9797 | -0.87877 | -0.01107 | -0.71726 | < -50 | --
28.315 | -6.9765 | -0.84769 | -0.011488 | -0.70847 | < -50 | --
28.81 | -6.9787 | -0.89985 | -0.011495 | -0.76244 | < -50 | --
29.305 | -6.9811 | -0.94224 | -0.016517 | -0.80046 | < -50 | --
29.8 | -6.9742 | -0.95063 | -0.0097489 | -0.79848 | < -50 | --
30.295 | -6.9791 | -0.96564 | -0.012832 | -0.80048 | < -50 | --
30.79 | -6.9755 | -0.97774 | -0.012025 | -0.81415 | < -50 | --
31.285 | -6.9821 | -0.97986 | -0.014553 | -0.82235 | < -50 | --
31.78 | -6.9771 | -0.97732 | -0.012761 | -0.84825 | < -50 | --
32.275 | -6.9769 | -1.0304 | -0.010074 | -0.8814 | < -50 | --
32.77 | -6.9759 | -1.0337 | -0.014184 | -0.88248 | < -50 | --
33.265 | -6.9791 | -1.0238 | -0.015678 | -0.88986 | < -50 | --
33.76 | -6.9747 | -1.04 | -0.0095741 | -0.92993 | < -50 | --
34.255 | -6.98 | -1.0506 | -0.014003 | -0.90743 | < -50 | --
34.75 | -6.9774 | -1.0743 | -0.01384 | -0.92785 | < -50 | --
35.245 | -6.9791 | -1.096 | -0.010767 | -0.97221 | < -50 | --
35.74 | -6.9787 | -1.1171 | -0.0093212 | -0.96257 | < -50 | --
36.235 | -6.9827 | -1.1277 | -0.013482 | -1.0139 | < -50 | --
36.73 | -6.9812 | -1.1471 | -0.011357 | -1.0067 | < -50 | --
37.225 | -6.9782 | -1.1557 | -0.012571 | -1.0325 | < -50 | --
37.72 | -6.9787 | -1.1636 | -0.010115 | -1.0237 | < -50 | --
38.215 | -6.9765 | -1.1872 | -0.010239 | -1.0786 | < -50 | --
38.71 | -6.9814 | -1.2065 | -0.011575 | -1.0415 | < -50 | --
39.205 | -6.978 | -1.232 | -0.0068661 | -1.0775 | < -50 | --
39.7 | -6.9787 | -1.2296 | -0.0084016 | -1.1 | < -50 | --
40.195 | -6.9821 | -1.2325 | -0.011335 | -1.1129 | < -50 | --
40.69 | -6.9781 | -1.2759 | -0.014336 | -1.1412 | < -50 | --
41.185 | -6.9821 | -1.2764 | -0.011669 | -1.1252 | < -50 | --
41.68 | -6.9762 | -1.2827 | -0.0093206 | -1.1319 | < -50 | --
42.175 | -6.9759 | -1.3306 | -0.0093627 | -1.16 | < -50 | --
42.67 | -6.9776 | -1.3391 | -0.0094057 | -1.1631 | < -50 | --
43.165 | -6.9788 | -1.3297 | -0.012345 | -1.1886 | < -50 | --
43.66 | -6.9812 | -1.3365 | -0.012201 | -1.1999 | < -50 | --
44.155 | -6.9793 | -1.3516 | -0.012193 | -1.2202 | < -50 | --
44.65 | -6.9784 | -1.3684 | -0.0078684 | -1.2429 | < -50 | --
45.145 | -6.9776 | -1.403 | -0.010316 | -1.2359 | < -50 | --
45.64 | -6.9778 | -1.4131 | -0.01128 | -1.2416 | < -50 | --
46.135 | -6.9802 | -1.4551 | -0.01026 | -1.2853 | < -50 | --
46.63 | -6.979 | -1.4425 | -0.010264 | -1.3012 | < -50 | --
47.125 | -6.9771 | -1.465 | -0.010633 | -1.3081 | < -50 | --
47.62 | -6.9771 | -1.4771 | -0.013326 | -1.3142 | < -50 | --
48.115 | -6.978 | -1.478 | -0.011572 | -1.3357 | < -50 | --
48.61 | -6.98 | -1.5098 | -0.010725 | -1.3481 | < -50 | --
49.105 | -6.9822 | -1.5207 | -0.015924 | -1.3587 | < -50 | --
49.6 | -6.9751 | -1.5467 | -0.011221 | -1.3832 | < -50 | --
50.095 | -6.9793 | -1.546 | -0.014326 | -1.3774 | < -50 | --
50.59 | -6.9796 | -1.5715 | -0.011984 | -1.4186 | < -50 | --
51.085 | -6.9808 | -1.5784 | -0.011785 | -1.4084 | < -50 | --
51.58 | -6.9781 | -1.5948 | -0.010707 | -1.4355 | < -50 | --
52.075 | -6.9782 | -1.6099 | -0.014097 | -1.4322 | < -50 | --
52.57 | -6.9784 | -1.6104 | -0.012635 | -1.4543 | < -50 | --
53.065 | -6.9797 | -1.6861 | -0.013946 | -1.4436 | < -50 | --
53.56 | -6.9836 | -1.6367 | -0.0094157 | -1.4627 | < -50 | --
54.055 | -6.9796 | -1.6893 | -0.018479 | -1.5049 | < -50 | --
54.55 | -6.9814 | -1.6609 | -0.016979 | -1.4933 | < -50 | --
55.045 | -6.9857 | -1.7009 | -0.022222 | -1.541 | < -50 | --
55.54 | -6.9807 | -1.6713 | -0.015932 | -1.4839 | < -50 | --
56.035 | -6.9881 | -1.7566 | -0.011314 | -1.5502 | < -50 | --
56.53 | -6.9789 | -1.7374 | -0.016005 | -1.5788 | < -50 | --
57.025 | -6.9825 | -1.7469 | -0.0079787 | -1.566 | < -50 | --
57.52 | -6.984 | -1.7629 | -0.0117 | -1.5712 | < -50 | --
58.015 | -6.9791 | -1.7936 | -0.017599 | -1.5749 | < -50 | --
58.51 | -6.9805 | -1.786 | -0.018406 | -1.6224 | < -50 | --
59.005 | -6.9805 | -1.8329 | -0.01938 | -1.6407 | < -50 | --
59.5 | -6.9856 | -1.8367 | -0.020268 | -1.6575 | < -50 | --
59.995 | -6.9897 | -1.8702 | -0.02235 | -1.6555 | < -50 | --
60.49 | -6.9821 | -1.831 | -0.015103 | -1.6569 | < -50 | --
60.985 | -6.9803 | -1.8572 | -0.021587 | -1.6617 | < -50 | --
61.48 | -6.9826 | -1.9028 | -0.0085529 | -1.736 | < -50 | --
61.975 | -6.9796 | -1.9072 | -0.015277 | -1.7252 | < -50 | --
62.47 | -6.9807 | -1.912 | -0.010311 | -1.7793 | < -50 | --
62.965 | -6.975 | -1.9553 | -0.0022088 | -1.7676 | < -50 | --
63.46 | -6.9837 | -1.9577 | -0.015687 | -1.7579 | < -50 | --
63.955 | -6.9799 | -1.9817 | -0.0084424 | -1.801 | < -50 | --
64.45 | -6.9816 | -1.9882 | -0.015115 | -1.8273 | < -50 | --
64.945 | -6.9832 | -2.0057 | -0.015149 | -1.8076 | < -50 | --
65.44 | -6.9821 | -2.0187 | -0.02245 | -1.8555 | < -50 | --
65.935 | -6.9812 | -2.0316 | -0.016793 | -1.8164 | < -50 | --
66.43 | -6.9861 | -2.0414 | -0.010502 | -1.8322 | < -50 | --
66.925 | -6.9815 | -2.0936 | -0.017611 | -1.907 | < -50 | --
67.42 | -6.9793 | -2.066 | -0.017852 | -1.8614 | < -50 | --
67.915 | -6.9877 | -2.0486 | -0.017466 | -1.9119 | < -50 | --
68.41 | -6.9757 | -2.1484 | -0.012341 | -1.9086 | < -50 | --
68.905 | -6.9893 | -2.1117 | -0.019283 | -1.9358 | < -50 | --
69.4 | -6.9841 | -2.1308 | -0.013255 | -1.9397 | < -50 | --
69.895 | -6.987 | -2.1598 | -0.012865 | -1.9736 | < -50 | --
70.39 | -6.978 | -2.1607 | -0.0071578 | -1.9708 | < -50 | --
70.885 | -6.9817 | -2.1384 | -0.011808 | -2.0077 | < -50 | --
71.38 | -6.988 | -2.1919 | -0.01699 | -2.0138 | < -50 | --
71.875 | -6.9833 | -2.2158 | -0.016048 | -1.9712 | < -50 | --
72.37 | -6.984 | -2.214 | -0.015907 | -2.0285 | < -50 | --
72.865 | -6.9844 | -2.2151 | -0.016892 | -2.039 | < -50 | --
73.36 | -6.9822 | -2.2788 | -0.011022 | -2.077 | < -50 | --
73.855 | -6.9842 | -2.2469 | -0.014985 | -2.0767 | < -50 | --
74.35 | -6.9821 | -2.3029 | -0.0125 | -2.0895 | < -50 | --
74.845 | -6.9747 | -2.3151 | -0.0090151 | -2.0975 | < -50 | --
75.34 | -6.9844 | -2.322 | -0.019261 | -2.1281 | < -50 | --
75.835 | -6.9777 | -2.3472 | -0.014324 | -2.1262 | < -50 | --
76.33 | -6.9829 | -2.3402 | -0.0099961 | -2.1239 | < -50 | --
76.825 | -6.9826 | -2.352 | -0.020778 | -2.1511 | < -50 | --
77.32 | -6.9822 | -2.3424 | -0.014523 | -2.1431 | < -50 | --
77.815 | -6.9837 | -2.4092 | -0.01341 | -2.1991 | < -50 | --
78.31 | -6.9798 | -2.4138 | -0.015219 | -2.1887 | < -50 | --
78.805 | -6.9809 | -2.4156 | -0.012369 | -2.1995 | < -50 | --
79.3 | -6.9788 | -2.4406 | -0.009431 | -2.23 | < -50 | --
79.795 | -6.9855 | -2.4512 | -0.017958 | -2.234 | < -50 | --
80.29 | -6.9861 | -2.4495 | -0.014728 | -2.2505 | < -50 | --
80.785 | -6.9831 | -2.4895 | -0.013433 | -2.2775 | < -50 | --
81.28 | -6.9799 | -2.4951 | -0.012092 | -2.28 | < -50 | --
81.775 | -6.9828 | -2.5195 | -0.011282 | -2.314 | < -50 | --
82.27 | -6.9809 | -2.5377 | -0.012459 | -2.316 | < -50 | --
82.765 | -6.98 | -2.536 | -0.015266 | -2.3397 | < -50 | --
83.26 | -6.983 | -2.5446 | -0.015326 | -2.3168 | < -50 | --
83.755 | -6.9795 | -2.5702 | -0.013396 | -2.3486 | < -50 | --
84.25 | -6.9841 | -2.5952 | -0.010747 | -2.3737 | < -50 | --
84.745 | -6.9835 | -2.6226 | -0.015109 | -2.3708 | < -50 | --
85.24 | -6.9854 | -2.628 | -0.013783 | -2.3835 | < -50 | --
85.735 | -6.9826 | -2.6188 | -0.011844 | -2.3986 | < -50 | --
86.23 | -6.9834 | -2.6536 | -0.0091344 | -2.4382 | < -50 | --
86.725 | -6.9821 | -2.6626 | -0.012713 | -2.4283 | < -50 | --
87.22 | -6.9805 | -2.7042 | -0.014821 | -2.4492 | < -50 | --
87.715 | -6.9848 | -2.7027 | -0.017724 | -2.4877 | < -50 | --
88.21 | -6.9829 | -2.7142 | -0.014788 | -2.4845 | < -50 | --
88.705 | -6.9827 | -2.7252 | -0.017184 | -2.5124 | < -50 | --
89.2 | -6.9831 | -2.7391 | -0.012403 | -2.5377 | < -50 | --
89.695 | -6.981 | -2.7608 | -0.012513 | -2.5187 | < -50 | --
90.19 | -6.9846 | -2.7643 | -0.013337 | -2.5364 | < -50 | --
90.685 | -6.9848 | -2.8059 | -0.013713 | -2.567 | < -50 | --
91.18 | -6.9849 | -2.7942 | -0.016966 | -2.5521 | < -50 | --
91.675 | -6.9834 | -2.8085 | -0.014644 | -2.5944 | < -50 | --
92.17 | -6.9857 | -2.8257 | -0.014933 | -2.5904 | < -50 | --
92.665 | -6.9831 | -2.8593 | -0.013721 | -2.6132 | < -50 | --
93.16 | -6.9842 | -2.8431 | -0.011102 | -2.6187 | < -50 | --
93.655 | -6.9838 | -2.8756 | -0.016103 | -2.6452 | < -50 | --
94.15 | -6.9841 | -2.897 | -0.014955 | -2.6425 | < -50 | --
94.645 | -6.9827 | -2.9043 | -0.014904 | -2.6598 | < -50 | --
95.14 | -6.9842 | -2.9407 | -0.012165 | -2.6929 | < -50 | --
95.635 | -6.9818 | -2.9254 | -0.013803 | -2.6893 | < -50 | --
96.13 | -6.9833 | -2.9399 | -0.01308 | -2.7025 | < -50 | --
96.625 | -6.9819 | -2.9715 | -0.015376 | -2.7313 | < -50 | --
97.12 | -6.9813 | -2.9684 | -0.013784 | -2.7301 | < -50 | --
97.615 | -6.9846 | -2.9745 | -0.015034 | -2.7337 | < -50 | --
98.11 | -6.9805 | -3.0096 | -0.014023 | -2.756 | < -50 | --
98.605 | -6.9812 | -3.0321 | -0.011403 | -2.773 | < -50 | --
99.1 | -6.9807 | -3.0395 | -0.012396 | -2.7983 | < -50 | --
99.595 | -6.9823 | -3.0596 | -0.014826 | -2.7983 | < -50 | --
100.09 | -6.9829 | -3.0673 | -0.01338 | -2.812 | < -50 | --
100.585 | -6.9826 | -3.0879 | -0.014236 | -2.8349 | < -50 | --
101.08 | -6.9825 | -3.108 | -0.013994 | -2.8565 | < -50 | --
101.575 | -6.9852 | -3.1131 | -0.013988 | -2.8436 | < -50 | --
102.07 | -6.9817 | -3.1283 | -0.01264 | -2.8605 | < -50 | --
102.565 | -6.9814 | -3.1446 | -0.01402 | -2.8777 | < -50 | --
103.06 | -6.9844 | -3.1674 | -0.017632 | -2.9059 | < -50 | --
103.555 | -6.9832 | -3.1724 | -0.012781 | -2.9249 | < -50 | --
104.05 | -6.9832 | -3.192 | -0.013574 | -2.9189 | < -50 | --
104.545 | -6.9816 | -3.1943 | -0.012593 | -2.9357 | < -50 | --
105.04 | -6.9841 | -3.2212 | -0.015546 | -2.9562 | < -50 | --
105.535 | -6.982 | -3.2372 | -0.011708 | -2.9702 | < -50 | --
106.03 | -6.9836 | -3.2629 | -0.013893 | -2.9796 | < -50 | --
106.525 | -6.984 | -3.2825 | -0.014963 | -2.9892 | < -50 | --
107.02 | -6.9844 | -3.282 | -0.01706 | -3.0215 | < -50 | --
107.515 | -6.9806 | -3.3 | -0.013387 | -3.021 | < -50 | --
108.01 | -6.9821 | -3.3099 | -0.013534 | -3.0287 | < -50 | --
108.505 | -6.9839 | -3.3265 | -0.017003 | -3.056 | < -50 | --
109 | -6.9838 | -3.3428 | -0.014734 | -3.0575 | < -50 | --